深圳市龙岗中心医院骨动力系统等设备

技术参数及配置要求

招标编号：2020110916

| 序号 | 设备 名称 | 数量（台/套） | 预算 单价 （万元） | 总金额（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨动力系统 | 2 | 9.8 | 19.6 | 1、整体采用弧形造型，人体工程学设计的握把； 2、采用钛合金材料制作； 3、启动开关带安全锁； 4、骨钻功率≥250W，扭矩≥19Nm； 5、摆动锯手柄功率≥250W，可浸泡消毒，接锯片部位可360°旋转，提供特殊设计锯片，快速安装接口； 6、外置式马达传感器技术； 7、智能充电器：自动电池检测，充电量实时显示，电池过充保护； 8、电池：3TI镍金属氧电池，免消毒； 9、系统可用于机器清洗，适用于碱性溶剂，能高温高压消毒； 10、有专用的动力保养油及装载篮； 11、每把手柄均配有克氏针保护套、清洗接头及清洗刷等配件； 12、所有配件均为同一品牌； 13、单台主要配置要求：1.无菌通道1个；2.大骨钻1把；3.电池1块；4.电池底盖1个。 |
| 2 | 电子直乙肠镜 | 1 | 15 | 15 | 1、成像系统： 1.1、分辨率：≥12.7PL/mm； 1.2、白平衡：手动/自动； 1.3、视场角：60˚ ±9%； 1.4、视向角：0˚ ±6˚； 1.5、有效视深：15mm～80mm； 1.6、图像放大率：10倍~40倍； 1.7、图像几何失真度：±5%以内； 1.8、色彩还原：≥四级； 2、光源系统： 2.1、使用寿命：≥10万小时； 2.2、前置LED冷光源； 2.3、显示指数：≥90%； 2.4、色温：3000~7000； 2.5、光照强度：≥2500lux； 3、显示系统： 3.1、显示分辨率：广于等于1280*1024； 3.2、方位调节角度：上下左右180度可调，轴向360度旋转可调，高度可调； 3.3、视角范围：全视角； 4、水气系统： 4.1、气压系统：50kPa±2kPa； 4.2、水压系统：50kPa±2kPa； 4.3、气体流速：≥2L/min； 5、图文管理工作站： 5.1、操作系统：高于等于Windows7； 5.2、软件功能：可查看、编辑、导出图像；具有报告设计模块、病理管理模块、诊断报告模块；配套使用软件：备份系统工具，系统修复软件等； 5.3、图像采集方式：具备脚踏开关、键盘、鼠标等多种采集方式； 6、单台主要配置要求：1.电子直乙肠镜主机（含电脑）1套；2.电子直乙肠内窥镜1个；3.彩色打印机1台； 7、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责医院HIS或PACS或LIS系统或远程会诊等系统接口费（如有），实现数据实时自动本地备份，保证数据安全和共享，无需另外购置即可满足临床需求，1套； 8、本项目仅限国产产品投标。 |
| 3 | 医用创口冲洗机 | 1 | 16.5 | 16.5 | 1、整机功率：20~3200W，最大工作功率≥3kW； 2、清水流量：350 ml/min～1000 ml/min； 3、可以按档位调节出水流量和压力； 4、 工作模式：应至少包含自动交替冲洗、手动洗液冲洗、手动清水动洗三种工作模式； 5、仪器有自洁功能，保证管路清洁； 6、有打印处置记录单的功能，打印机非热敏打印机，记录单能长期保存； 7、有语音提示相关操作功能； 8有清洗水加热功能，清水温度范围28~36度，可以设定出水温度； 9、手柄上有压力调节按键和暂停冲洗按键，方便用户操作； 10、显示屏支持触摸操作； 11、清洗床具有自动收集和排放清洗废液功能，尺寸≥180cmx92cmx55cm（长x宽x高）； 12、仪器应配置有方便排放清洗废液的专用隔栅； 13、主要配置要求：1.冲洗床1 套；冲洗机2套（壁挂式，含清洗池1个）； 14、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，1套； 15、本项目仅限国产产品投标。 |