深圳市龙岗中心医院气动取皮刀等设备

技术参数及配置要求

招标编号：2020141028

| 序号 | 设备 名称 | 数量（台/套） | 预算 单价 （万元） | 总金额（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -86℃超低温冰箱 | 3 | 9 | 27 | 1、有效容积：850±20L，样式：立式； 2、温控系统：微电脑控制,超大屏幕数字显示，自由设定温度，温度-40℃～-86℃范围可调； 3、制冷系统：双压机自复叠制冷技术，制冷环保可靠；双制冷回路系统，提供稳定超低温环境；真空隔热系统，实现高效隔热； 4、输入电压范围：187～242V；输入功率：≥900W； 5、外形尺寸（mm) ：1100x900x1900≤(宽x深x高) ≤1150x1000x2000，内部尺寸（mm) ： 880x650x1300≤(宽x深x高) ≤ 950x710x1350； 6、特性点温度为-87℃； 7、箱体外壳采用优质彩色涂层钢板，内壳为304不锈钢结构，超厚聚氨酯整体发泡层保温门设计，有效保护箱内温度 8、温度显示：≥8英寸LCD液晶彩色屏，带触模功能，显控精度：≤0.1℃； 9、具有声音蜂鸣、灯光闪烁、远程报警、密码保护、压机保护、宽电压设计、安全锁、外挂锁孔、超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警（可持续24h以上）、后备电池低电量报警、冷凝器故障报警、过滤网脏报警、电压超标报警、环温超标报警等功能； 10、采用≥3层硅胶门封，提供极佳的保温性能，智能控制与变频制冷技术，箱内温度波动值≤3℃； 11、具备断电功记功能，可持续48小时以上； 12、单台主要配置要求：1.主机1台；2.钥匙2把；3.除霜铲1个； 13、其它要求：质保期≥3年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 2 | 生物安全柜 | 2 | 5 | 10 | 1、100%外排，配置管道≥4米； 2、对≥0.3μm微粒，过滤效率≥99.997%，过滤器可方便地从前方取出更换，层流方式:垂直流； 3、工作区尺寸(宽×深×高)≥1630mm×520mm×610mm，外形尺寸(宽×深×高)≤1800mm×815mm×2310mm； 4、垂直层流净化级别：100级（≥0.5μm尘粒,≤3.5粒/L）； 5、噪声功率级：≤65dBA； 6、气流平衡生物防护： 6.1、人员保护（1~8×108CFU/ml重复3次，5min/次）： a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次； b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次； 6.2、产品保护（1~8×106CFU/ml重复3次，5min/次），菌落总数≤5CFU/每次； 6.3、交叉污染保护（1~8×104CFU/ml重复3次，5min/次），菌落总数≤2CFU/每次； 7、照明灯≥40W，数量满足照明需求，紫外灯≥30W，安全柜平均照度≥670Lux，紫外灯只有在前窗正确关闭时才能正常工作； 8、风机控制系统配有连锁装置，只有当排风系统正常工作时，送风系统才能运转。排风系统一旦停止工作，送风系统即刻停止工作； 9、单台主要配置要求：1、主机1台；2、底座1套；3、内风机1台；4、送风过滤器1套；5、排风过滤器1套；6、国标插座1个；7、紫外灯1件；8、照明灯2件； 10、其它要求：质保期≥3年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 3 | 生物安全柜 | 4 | 3 | 12 | 1、70%的空气经高效过滤后循环使用，30%的空气经高效过滤后可向室外排出，或接到排风系统，配置管道≥4米； 2、对≥0.3μm微粒，过滤效率≥99.997%，过滤器可方便地从前方取出更换，层流方式:垂直流； 3、工作区尺寸(宽×深×高)≥1630mm×520mm×640mm，外形尺寸(宽×深×高)≤1800mm×815mm×2220mm； 4、垂直层流净化级别：100级（≥0.5μm尘粒,≤3.5粒/L）；5、气流平衡生物防护： 6.1、人员保护（1~8×108CFU/ml重复3次，5min/次）： a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次； b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次； 6.2、产品保护（1~8×106CFU/ml重复3次，5min/次），菌落总数≤5CFU/每次； 6.3、交叉污染保护（1~8×104CFU/ml重复3次，5min/次），菌落总数≤2CFU/每次； 7、单台主要配置要求：1、主机1台；2、底座1套；3、内风机1台；4、送风过滤器1套；5、排风过滤器1套；6、国标插座1个；7、紫外灯1件；8、照明灯2件； 8、其它要求：质保期≥3年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 4 | 非接触式眼压计 | 1 | 9.8 | 9.8 | 1、测量范围：7-60mmHg； 2、测量分辨率：1mmHg/0.1kPa； 3、固视灯：绿色固视LED灯； 4、具有R/L（右/左眼）自动识别功能； 5、测量：可选择单次测量或多次测量(在设置菜单中可以设置测量次数)； 6、具有演示功能：喷出空气，向患者演示流程； 7、测量柱状图：提供最后≥400个测量值数据的概述，算出平均数和标准差； 8、显示器：≥5.7寸TFT LCD彩色监视器； 9、语言设置：≥11种语言，可选英语或汉语，可设置医院和科室或检查者名称； 10、具有错误指示功能； 11、信息提示：测量过程中提示过近或过远的信息； 12、自动模式：全程自动进行眼压测量； 13、打印：热敏打印机； 14、连接：可将测量数据传输到EMR/PMS； 15、输出端口： RS232接口； 16、单台主要配置要求：1、主机1台；2、防尘罩1个；3、升降桌1张； 17、其它要求：质保期≥3年。 |
| 5 | 气动取皮刀 | 1 | 25 | 25 | 1、动力源：压力气体；电动适配器； 2、转速范围：4000-5500RPM； 3、刀架开关：气（电）门开关，耐高温且防水性能优异； 4、配用刀片：XM-P106； 5、取皮宽度：包括1、2、3、4英寸； 6、刀架微调旋钮：刀架前端采用微型可调旋钮，可根据医师要求，取皮厚度可在0-0.75AMM范围内调节，旋钮每档厚度变化0.05MM； 7、单台主要配置要求：1、取皮刀主机1台；2、备用气动刀头、电动刀头各一把；3、轧皮系统一套；4、专业消毒盒1个； 8、其它要求：本项目仅限国产产品投标。 |
| 6 | 社区健康指标自助检测设备 | 2 | 5 | 10 | 超声波身高体重仪： 1、操作方式：手动﹑自动两种方式可随意选择; 2、身高测量方式：超声波测量; 3、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重; 4、显示方式：LCD大屏幕显示（≥6.3英寸）； 5、测量范围：身高：70～200cm ，体重：5～200kg； 6、精确度：身高：±0.5cm ，体重：±0.1kg； 7、体质指数测算：采用国际通用体格指数测算（BMI)； 8、数据输出：RS-232、USB接口，专用软件配套，可将测量数据自动上传； 9、重力补偿值：可根据用户使用地区的重力加速度值预先设定（纬度补偿）； 医用全自动电子血压计： 1、测量方法：示波法； 2、显示方法：mmol/Lx显示和测试时间显示； 3、测量范围：压力：0～299mmHg,（10～39.9Kpa)；脉搏读数：40跳/分～180跳/分； 4、精确度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）以内，脉搏读数：±2%以内； 5、适合臂周：17cm-42cm； 6、抗菌设计：机身及袖套全部采用抗菌材料； 7、肘部位置传感器：电子肘部位置传感器 ，并有指示灯提示手臂位置放置是否正确(准确定位肱动脉，提高测量精度)； 8、臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（针对身材较高人士具有良好的测量保证功能）； 9、干扰提示：干扰情况用户提醒、干扰波形图打印显示； 智慧健康管理系统： 1、功能与用途：用来与各工作站点体检仪器联网、站点间数据双向交互式传递、后台数据库汇总管理、档案管理、客户资料管理、报告管理等功能，使各自助体检仪器形成有机结合、相互协调工作的整体方案； 2、所支持的站点：标准方案：身高体重工作站、自动血压工作站，可扩展方案：人体成分分析工作站、超声骨密度工作站、智能血糖检测等工作站； 3、友好的人机界面：语音、动画提示操作方法及注意事项； 4、与医院HIS、居民健康档案等平台接口要求：能够支持区域内居民健康档案信息的动态更新、共享和使用、能够支持区域内居民健康档案信息的采集、共享和交互；在建立区域健康卡平台后能实现自助体检卡居民信息的自动转换； 5、接口兼容性与加密要求：所提供的软件支持身高体重、电子血压计、心功能、超声骨密度仪、肺功能、血糖、中医休质、心理测试、多媒体查询等设备和软件系统； 6、数据同步接口：数据同步接口格式采用符合HL7 CDA XML格式，Upload(SendHL7XML,ReceiveHL7XML) 服务返回类型为整数 (0:表示失败 1表示成功)； 7、数据交换接口：为了保证系统的开放性和标准型,在数据交换格式采用HL7 V3格式，详细的内容可参考HL7标准技术文档； 8、自助体检卡居民信息的自动交换：必须确保在医院域健康卡平台建立后，提供自动的自助体检卡信息数据迁移至健康卡信息中心，与健康卡信息中心的内部EHR ID自动匹配，并且不能影响健康卡的发卡流水号；同时健康屋内部的历史体检记录数据自动导入居民健康档案中心数据库；以上的数据共享工作要求是无缝、非侵入式、确保数据一致性、延续性的；采用双向通讯模式，以利于软件对体检仪器的控制，实现自助式体检操作；全面支持RS232、USB、DICOM等主流通讯接口，可联机不少于两种同类的主流体检仪器。 单台主要配置要求：1、自助检测设备工作台1套；2、触摸式显示屏1块；3、品牌电脑1台；4、二代身份证阅读器1台；5、全自动血压计1台；6、身高体重测量仪1台；7、专用血压测试凳1 张；8、使用说明书1套；9、诊前自助检测仪操作系统1 套 其它要求：质保期≥3年，本项目仅限国产产品投标。 |