## 1
序号 | 设备到位年份 | 申请日期 | 科室 | 设备名称 | 进口/国产 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 合计金额（万元） | 质保期 | 申报人 | 计划设备到位时间 | 经费来源 | 采购进度 | 备注 | 设备参数 | 配置清单
1 | 2021 |  | 听力室 | 纯音听力计 | 进口 | 1 | 台 | 19.7 | 19.7 | 3年 | [5 empty] | 一、测试功能： 1、中文测听控制面板（ACP），声强步进：全范围内1，2或5dB步进，支持多达38中文报告模板，高频测听可达20000HZ。 2、整合的中文言语测试资料， 自动掩蔽助理，与助理对讲功能，音素记分。 3、具有FRESH（频率特异性噪声评估）噪声儿童测试模块，用于儿童测试。 4、自动计算气骨导平均阈值(AC 125HZ-1600HZ,BC 250HZ-8000HZ)。 5、支持多扬声器声场配置，内置功放在2×2米声场内可达102dB SPL。 6、撤销/重复功能，一键资料录入功能，电脑键盘中大量的快捷键。 7、特殊测试(MLD，ABLB，SISI,Weber,Rinne,Stenger,Tone Decay,Tinnitus tests)。 8、听力图比较、高分辨率听力图显示，通道特定阈值存储。 9、多种操作模式：操作面板和主机分体式设计，主机可独立挂于隔音室内，传统的面板操作和电脑键盘、鼠标操作，包括整合的听力计声阻抗二合一的报告单。 10、具备耳鸣评估模块功能，内置中文耳鸣残疾评估量表，包括音高和响度匹配,最小掩蔽级(MML)和残余抑制(RI)。 二、 技术参数 1、通道 两路分开的完全独立通道。 2、频率范围 FRESH噪声刺激 125-12500HZ 插入式耳机 标准频率：125-8000HZ TDH39气导耳机 标准频率：125-12500HZ HDA200高频耳机 标准频率：125-20000HZ 骨导耳机 标准频率：250-8000HZ 特殊输出 标准频率:125-20000HZ 高频范围8个频点 9000-20000HZ 窄带噪声掩蔽 使用任何刺激频率 最大声输出范围受传感器输出限制 3、刺激类型：纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音、FRESH噪声、脉冲FRESH噪声 4、掩蔽类型 窄带噪声 气导和骨导 相关、 声场 非相关的（a） 言语噪声 气导和骨导 相关的、 声场 非相关的（a） 白噪声（窄带噪声） 气导和骨导 相关的、声场 非相关的（a） （a）最多支持3个非相关的掩蔽、 信号同时掩蔽 5、刺激调制 FM（啭音） 可调频率及带宽 调制率：1-20HZ（默认：5HZ） 调制带宽：1-25%围绕中心频率（默认5%） SISI 5，2，1dB声强步进 6、声强精度 全范围（气导） 125至5000HZ：±3dB 5000至20000HZ：±5dB 全范围（骨导） 250至5000HZ：±4dB 5000至8000HZ：±5dB 7、衰减器：全范围内1，2或5dB步进 8、声强最大范围最大声输出受输出传感器限制 气导 -10-120dB HL (500至4000HZ；压耳式耳机) 骨导 -10-80 dB HL (1500至3000HZ；置于乳突位置) 9、最大谐波失真 气导 <2.5% 骨导 <5% 10、输出 气导：3×2单声道插孔，1/4 骨导：2×单声道插孔，1/4 内置功放的声场输出：4声道音箱 ，4×40W峰值，8欧负载 外接功放的声场输出：4声道莲花接口，4×1.6Vrms 11、给声形式 正常：给声键按下是给声刺激 持续给声：当给声键按下时信号中断 脉冲：脉冲信号 脉冲宽度：200ms开启200ms关闭 12、测听控制面板 USB端口连接器 类型：USB设备端口 接口：USB2.0 速度：全速（12Mb/s） | 主机：1套； 中文操作面板：1套； 气导耳机：1个； 骨导耳机：1个； 高频耳机：1个； 应答器：2个； 耳遂听软件：1套； 言语测试材料：1套； 耳鸣检查模块：1套； 使用手册：1本； 监听耳机：1个； 助理耳机：1个； 交谈麦克风：2个； 挂墙安装套件：1套
2 | 2021 |  | 手术室 | 输血加温器 | 国产 | 1 | 台 | 2 | 2 | 3年 | [5 empty] | 一、技术参数要求 1、主机结构：可单手抓握，方便护士使用； 2、温度可调范围： 33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃，控温精度为0.1℃； 3、显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，尺寸≥40*90mm； 4、机器运行时屏幕可同时显示参数包括：加热时间，设定温度，加热温度，高温报警，低温报警，传感器故障； 5、耗材：直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材； 6、安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常； 7、超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热； 8、低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温； 9 、预热时间：从20℃-36℃＜2分钟； 10、加热管结构：三腔硅胶柔性加热套管，集成4组发热丝，二组独立温度传感器，发热均匀； 11、加温管尾部开口≥45°，扩口设计，符合护理安装和感控要求； 12、加热管可选长度≥10种，包括0.5米，0.6米，0.9米，1.0米，1.2米，1.4米，1.5米，1.8米，2.4米，2.8米； 13、加热管可选内径≥3种，包括3.5mm，6.5mm和14.5mm； 14、电气安全保护类别：I类； 15、电气安全保护级别：BF型，防除颤保护； 16、防潮保护级别：IPX2； 17、工作方式：连续运行； | 单通道加温器主机：1台 插拔式加热管：1条； 加热管夹子：1条； 操作指南：1份 ； 合格证：1份 ； 保修卡：1份； 使用说明书：1本
3 | 2021 |  | 手术室 | 壁挂式空气消毒机 | 国产 | 2 | 台 | 0.3 | 0.6 | 3年 | [5 empty] | 1、额定风量：800立方米/每小时； 2、机型配置： 壁挂式 配置：遥控器 3、体积、适用体积75-100立方米； 4、额定功率≤150W； 5、噪音＜55db 6、消毒效果要求 6.1 开机消毒作用30min，对白色葡萄球菌的杀灭率为99.92％（提供该机型的权威机构检测报告） 6.2 开机消毒作用60min，对空气中自然菌的消亡率为91.16％ （提供该机型的权威机构检测报告） 7、消毒方式：初高效过滤采用特种高分子复合材料，特殊结构设计增强吸附能力，集除尘、除菌、除异味于一体；多元组合式电场杀菌，细菌通过率低，短时间内杀菌效果好；配备高效负离子发生装置。 (机内不需要紫外线灯及镇流装置)。 8、电场强度：6800V/m 3级电场 （需有相对应的检测报告证明材料) 9、净化效率＞80％ 10、净化寿命≥10000小时； 11、纯动态机，可在有人的场合下进行连续动态消毒，机器运行期间对人及周边设备都无损害； 12、机器内置网络端口，具有升级功能，可配置感控设备远程监控管理系统（提供该功能的证明文件）；可在线实时监控设备的运行状态、使用信息储存及追溯管理；(可选配） 13、具有自动、定时、手动三种工作模式； 14、杀菌因子寿命提示功能及过滤网清理提示功能； 15、具有故障自动检测和报警功能； 16、生产企业通过ISO9001：2015质量管理体系认证（提供认证证书）； 17、具有此个机型的《消毒产品卫生安全评价报告备案登记表》。(提供相关证明文件扫描件，原件备查） | 主机：1台； 遥控器：1个； 安装配件：1套； 使用说明书 ：1本； 产品质量合格证：1份； 保修卡：1份；

## Sheet1
主机 | 1套
中文操作面板 | 1套
气导耳机 | 1个
骨导耳机 | 1个
高频耳机 | 1个
应答器 | 2个
耳遂听软件 | 1套
言语测试材料 | 1套
耳鸣检查模块 | 1套
使用手册 | 1本
监听耳机 | 1个
助理耳机 | 1个
交谈麦克风 | 2个
挂墙安装套件 | 1套