深圳市龙岗中心医院溶栓病床等设备

技术参数及配置要求

招标编号：2020161112

| 序号 | 设备 名称 | 数量（台/套） | 预算 单价 （万元） | 总金额（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶栓病床 | 1 | 3.8 | 3.8 | 1、规格：尺寸≥2120*1040*500（长*宽*高）； 2、床头、床尾采用高级ABS原生料吹塑成型，外形美观表面光滑平整，装卸自如，坚固可靠，耐腐蚀，抗老化便于清洁，床头两侧设有自动锁紧装置，防止床头脱落，床头尾板拆卸方便可兼做CPR急救功能；床尾板外侧设患者信息卡插槽； 3、床面采用冷轧钢板一次冲压成型，床面钢板厚度≥1.2mm；床面四角要求设定ABS注塑成型的挡垫器防止床垫移位。整床采用钢砂打砂除锈，涂料采用知名品牌优质粉末，能够抵抗≥99.99%大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌； 4、护栏采用高级ABS原生料吹塑成型，分段式四组升降大护栏，单侧护栏承重≥50KG，护栏设有气弹簧辅助升降功能，减少噪音，降下后高度不超过床面； 5、脚轮采用侧控刹车装置，单轮承载≥300KG，内置全封闭自润滑轴承，防止杂物卷入； 6、电动升降系统全部采用进口电机，带称重系统。4片大护栏，其中2片带按键操作，≥7寸液晶触摸屏。称重模块：≥4个称重传感器，称重误差在50g以内。电机承载≥500KG，配有UPS不断电装置，断电后为病人持续供电≥3小时，背部升降0º-75º（±5º）；腿部升降0º-45º（±5º），前后倾斜12º（±2º）整体升降460-660mm； 7、配备 CPR 快速复位开关，手动操作，紧急状况下可快速将病床平稳恢复水平位； 8、床两侧备有两只可折起的输液架插孔以及四支引流挂钩； 9、单台主要配置要求：1.床体1个；2.手控显示屏1个； 3.床头柜1个；4.床垫1张；5.餐桌1个；6、说明书1份； 10、其它要求：质保期≥3年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 2 | 心电监护仪 | 4 | 0.67 | 2.68 | 1、用于床边监护； 2、具有血氧、血压、心电监测功能； 3、单台主要配置要求：1.主机1台；2.血氧探头1套；3.血压袖带1套；4.心电导联1条；5.说明书1份； 4、其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 3 | 输液泵 | 3 | 0.3 | 0.9 | 1、质保期≥5年； 2、单台主要配置要求：1.主机1个；2.加热装置1个；3、说明书1份。 |
| 4 | 注射泵 | 2 | 0.24 | 0.96 | 1、单通道； 2、质保期≥5年； 3、单台主要配置要求：1.主机1个；2.说明书1份。 |