储气罐等设备技术参数及配置要求

| 包号 | 设备 名称 | 数量 （台/套） | 预算单价 （万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储气罐 | 1 | 8 | 7 | 1、直立式储气罐：容量≥1.5m3，设计压力≥0.84Mpa； 2、直立式真空罐：容量≥3m3，设计压力≤-0.1Mpa； 3、配安全阀，压力表，排水阀； 4、进出气口尺寸：DN65，法兰式连接； 5、设计温度≥110℃，工作温度0-100℃； 6、单台主要配置要求：6.1、直立式储气罐1台；6.2、直立式真空罐2台； 7、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求，本预算含储气罐及管道安装更新改造、对旧气罐进行气割拆除及现场垃圾清理、对管道进行刷漆防护处理、对机房内现场地坪漆进行修补、办理特种设备使用登记证书等费用； 8、其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 2 | 营养泵 | 10 | 0.3 | 3 | 1、预置量范围：0-9999.9 ml，步进0.1ml； 2、累计液量：0-36000.00 ml； 3、流速范围：1-1200ml/h； 4、加温：配备软管加温条，包裹式加温； 5、内置安全高性能可充电聚合物锂电池，新电池充满电后以25ml/h可运行3小时以上； 6、单台主要配置要求：6.1主机1台； 7、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求，本预算含计量检测费用； 8、其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 紫外照度 仪 | 1 | 0.42 | 0.42 | 1、波长254nm紫外线光强度测量； 2、测量范围：199.9μW/cm²，1.999mW/cm²，19.99 mW/cm²； 3、精确度：± 2%； 4、液晶显示器，记录最大值、最小值、平均值；具有归零调整按钮； 5、单台主要配置要求：5.1主机1台；5.2传感器1个；5.3电池1块； 6、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求； 7、其它要求：质保期≥3年。 |
| 3 | 空气波压力治疗仪 | 3 | 0.9 | 2.7 | 1、时间范围：5-99min连续可调，步长1min； 2、压力范围：1-26KPa或8-195mmHg连续可调，调节步长1KPa或1mmHg； 3、可选择KPa与mmHg两种压力计量单位； 4、具有≥10种治疗模式； 5、自带智能存储系统，所有设置参数自动保存，断电再开机自动调用上次记忆的设置； 6、单台主要配置要求：6.1主机1台；6.2下肢气囊2个；6.3台车1部； 7、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求； 8、其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |