## 技术参数及配置要求
组织包埋机等设备技术参数及配置要求
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 进口/国产 | 预算单价（万元） | 数量 | 预算总金额（万元） | 设备参数 | 设备配置
1 | 检验科 | 钢架实验台 | 国产 | 0.85 | 2 | 1.7 | 一．技术参数要求 1、材质：柜体表面高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，耐用。 2、配件：滑轨：静音顺滑。 调整脚：高度可调。 拉手：一字拉手。 3、加工工艺：折弯：全自动数控折弯，精度高，误差少。 焊接：点焊和氩弧焊。 4、组装：规格多，组合灵活，根据房间大小，可以任意组合成需要的实验台（边台或中央台），配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位。 5、面台：实心理化板、表面光滑易清洗,抗冲击,耐酸碱。 | 1.实验台2900*900*800mm 2组 2.钢架2800*650*800mm 1组 3.检测报告 1份
2 | 研究所 | 组织包埋机 | 国产 | 5 | 1 | 5 | 1、蜡缸和保温盒均具有双重过热安全保护。 2、手动、脚动控制任意选择。 3、配备有安全的低电压照明灯。 4、全自动程序控制，可预设自动开机时间，实现提前熔蜡。 5、工作台面采用不锈钢夹层塑料夹板设计，既耐铲刮、易清洁，又能有效阻热隔温，防止工作时手腕无意烫伤。 6、液晶屏中文菜单显示，各种操作人机对话，一目了然。 7、流蜡嘴下方的包埋盒工作区域采用铝合金喷氟材料，可以独立控温加热，用来溶解残溅碎蜡，清洁工作台面。 8、配有标本质量追溯及日常保养记录远程监测提示系统。 9、包埋盒工作区域面积： 118 mm ×114 mm 10、主蜡缸容量≥ 5升 11、主熔蜡缸温度控制范围：50～85℃； 保温盒温度控制范围：50～85℃； 12、最大外形尺寸： 正面宽600mm×纵深650mm×高560mm | 1.包埋机主机 1台 2.手动开关和脚踏开关 1套 3.标本质量追溯及日常保养记录远程监测提示系统 1套 4.低压照明灯 1套 5.镊子加热孔 6孔