多功能高速离心机等设备技术参数及配置要求

| 包号 | 设备 名称 | 数量 （台/套） | 预算单价 （万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能高速离心机 | 1 | 18 | 18 | 1.主机：最大相对离心力≥3200g，最高转速≥4200rpm。 2.水平转子：最大相对离心力≥4,500g，最高转速≥5,000rpm。 3.温度范围: -9至40℃；最高转速时温度可保持在4℃； 4.自动搜索转子特异性数据，转子自动识别功能可防止超速离心，符合安全标准地失衡停机功能； 5.微机控制储存≥35个可编程序；可在运行的过程中改变各种设定的参数； 6.≥10种加、减速率，保证样品安全； 7.快速控温功能，15分钟可预冷腔体； 8.具有短时离心功能； 9.具有定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时； 10.转速、相对离心力和半径修正值可由用户输入； 11.转子使用寿命≥75,000次； 12.转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)，气密性转子和转子盖可在140°C高压灭菌； 13.微孔板水平离心机： 转速设置范围0-3000rpm，时间设置 1min-99min，相对离心力≥1200g，容量≥2块微孔板（酶标板、PCR板、深孔板） 14.迷你离心机：8连管转子转速：≥7000r/min，离心力≥2900xg/5600xg，容量：≥4×8×0.2ml ；角转子转速：≥10000r/min离心力≥2900xg/5600xg，容量：≥8×1.5/2ml/0.5ml/0.2ml 15.吊篮、适配器可以高温消毒。 16.单台配置清单：主机1台、水平转子1个、圆形吊篮4个、5ml采血管适配器4个（56孔）、10ml尿管适配器4个（52孔）、15ml锥形离心管适配器4个（32孔）、50ml锥形离心管适配器4个（16孔）、微孔板水平离心机2台、迷你离心机1台（配6孔，和8联管转头） 17.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； 18.其它要求：质保期≥5年。 |
| 2 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 16 | 16 | 1、样本容量：≥96孔； 2、检测通道：≥4； 3、光源：高亮长寿命免维护LED光源； 4、荧光检测方式：光电二极管（PD）作为检测器，顶部激发、顶部扫描，4个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应； 5、检测时长：7秒内完成4个荧光通道96个孔位的全部检测； 6、模块控温范围：0～100℃； 7、最大升温速率：≥6℃/s，最大降温速率：≥5.0℃/s； 8、操控方式： 8.1单机运行：≥10英寸内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行； 8.2PC直连：仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作； 8.3局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作； 9、自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭； 10、软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等； 11、LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联； 12、实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失； 13、单台配置清单：13.1主机1台；13.2电脑（含软件）1套； 14、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； 15、其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 3 | 床单位消毒机 | 1 | 0.8 | 0.8 | - 臭氧最低发生量≥3g/h - 整机运行噪音：≤40dB - 单台主要配置要求：主机1台、连接气管2条、消毒密封袋10个、消毒床罩10个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； - 其它要求：质保期≥5年。 |
| 4 | 医用冰箱 | 1 | 0.95 | 0.95 | - 有效容积≥350L； - 宽电压设计； - 温湿度控制系统：电子温湿度控制，箱内温度2-8℃，箱内相对湿度范围35%RH-75%RH； - 温度均匀性：温度均匀度≤2℃，波动值≤3℃； - 具有蓄电池，断电后可持续显示箱体内温度≥48h； - 具有高温报警，低温报警，传感器故障报警，断电报警，开门报警等报警功能； - 独立门锁设计，防止随意开启； - 具有测试孔，方便用户增加检测传感器； - ≥5个可调节高度层架； - 单台配置清单：主机1台、层架5个、钥匙2把； - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； - 其它要求：质保期≥5年。 |
| 5 | 营养泵 | 1 | 0.3 | 0.3 | - 预置量范围：0-9999.9 ml，步进0.1ml； - 累计液量：0-36000.00 ml； - 流速范围：1-1200ml/h； - 加温：配备软管加温条，包裹式加温； - 内置安全高性能可充电聚合物锂电池，新电池充满电后以25ml/h可运行3小时以上； - 单台主要配置要求：6.1主机1台； - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； - 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 6 | 医用全自动电子血压计 | 1 | 1.6 | 1.6 | - 测量范围：血压：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分； - 手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导； - 测量精度：压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分（取最大者）； - 肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确； - 臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒； - 平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值； - 单台主要配置要求：7.1主机1台；7.2搁手板1块； - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； - 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 7 | 电动吸引器 | 5 | 0.3 | 1.5 | - 极限负压值≤0.08MPa； - 储液瓶容量≥1L； - 带锂电池，续航时间≥1小时； - 单台主要配置要求：主机1套、储液瓶1个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； - 其它要求：质保期≥5年。 |