多功能高速离心机等设备技术参数及配置要求

	包号
	设备
名称
	数量
（台/套）
	预算单价
（万元）
	最高限价（万元）
	主要技术要求

	1
	多功能高速离心机
	1
	18
	18
	1.主机：最大相对离心力≥3200g，最高转速≥4200rpm。
2.水平转子：最大相对离心力≥4,500g，最高转速≥5,000rpm。
3.温度范围: -9至40℃；最高转速时温度可保持在4℃；
4.自动搜索转子特异性数据，转子自动识别功能可防止超速离心，符合安全标准地失衡停机功能； 
5.微机控制储存≥35个可编程序；可在运行的过程中改变各种设定的参数；
6.≥10种加、减速率，保证样品安全；
7.快速控温功能，15分钟可预冷腔体；
8.具有短时离心功能；
9.具有定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时；
10.转速、相对离心力和半径修正值可由用户输入；
11.转子使用寿命≥75,000次；
12.转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)，气密性转子和转子盖可在140°C高压灭菌；
13.微孔板水平离心机： 转速设置范围0-3000rpm，时间设置 1min-99min，相对离心力≥1200g，容量≥2块微孔板（酶标板、PCR板、深孔板）
14.迷你离心机：8连管转子转速：≥7000r/min，离心力≥2900xg/5600xg，容量：≥4×8×0.2ml ；角转子转速：≥10000r/min离心力≥2900xg/5600xg，容量：≥8×1.5/2ml/0.5ml/0.2ml
15.吊篮、适配器可以高温消毒。
16.单台配置清单：主机1台、水平转子1个、圆形吊篮4个、5ml采血管适配器4个（56孔）、10ml尿管适配器4个（52孔）、15ml锥形离心管适配器4个（32孔）、50ml锥形离心管适配器4个（16孔）、微孔板水平离心机2台、迷你离心机1台（配6孔，和8联管转头）
17.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求；
18.其它要求：质保期≥5年。

	2
	实时荧光定量PCR仪
	1
	16
	16
	1、样本容量：≥96孔；
2、检测通道：≥4；
3、光源：高亮长寿命免维护LED光源；
4、荧光检测方式：光电二极管（PD）作为检测器，顶部激发、顶部扫描，4个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应；
5、检测时长：7秒内完成4个荧光通道96个孔位的全部检测；
6、模块控温范围：0～100℃；
7、最大升温速率：≥6℃/s，最大降温速率：≥5.0℃/s；
8、操控方式：
8.1单机运行：≥10英寸内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行；
8.2PC直连：仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作；
8.3局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作；
9、自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭；
10、软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等；
11、LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联；
12、实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失；
13、单台配置清单：13.1主机1台；13.2电脑（含软件）1套；
14、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求；
15、其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	3
	床单位消毒机
	1
	0.8
	0.8
	1. 臭氧最低发生量≥3g/h
2. 整机运行噪音：≤40dB
3. 单台主要配置要求：主机1台、连接气管2条、消毒密封袋10个、消毒床罩10个。
4. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求；
5. 其它要求：质保期≥5年。

	4
	医用冰箱
	1
	0.95
	0.95
	1. 有效容积≥350L；
2. 宽电压设计；
3. 温湿度控制系统：电子温湿度控制，箱内温度2-8℃，箱内相对湿度范围35%RH-75%RH；
4. 温度均匀性：温度均匀度≤2℃，波动值≤3℃；
5. 具有蓄电池，断电后可持续显示箱体内温度≥48h；
6. 具有高温报警，低温报警，传感器故障报警，断电报警，开门报警等报警功能；
7. 独立门锁设计，防止随意开启；
8. 具有测试孔，方便用户增加检测传感器；
9. ≥5个可调节高度层架；
10. 单台配置清单：主机1台、层架5个、钥匙2把；
11. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求；
12. 其它要求：质保期≥5年。

	5
	营养泵
	1
	0.3
	0.3
	1. 预置量范围：0-9999.9 ml，步进0.1ml；
2. 累计液量：0-36000.00 ml；
3. 流速范围：1-1200ml/h；
4. 加温：配备软管加温条，包裹式加温；
5. 内置安全高性能可充电聚合物锂电池，新电池充满电后以25ml/h可运行3小时以上；
6. 单台主要配置要求：6.1主机1台；
7. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求；
8. 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	6
	医用全自动电子血压计
	1
	1.6
	1.6
	1. 测量范围：血压：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分；
2. 手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导；
3. 测量精度：压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分（取最大者）；
4. 肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确；
5. 臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒；
6. 平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值；
7. 单台主要配置要求：7.1主机1台；7.2搁手板1块；
8. [bookmark: _GoBack]配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求；
9. 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	7
	电动吸引器
	5
	0.3
	1.5
	1. 极限负压值≤0.08MPa；
2. 储液瓶容量≥1L；
3. 带锂电池，续航时间≥1小时；
4. 单台主要配置要求：主机1套、储液瓶1个。
5. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求；
6. 其它要求：质保期≥5年。




