院内招标文件

采购编号：LGWY-2022-009

采购内容：小额医疗设备

采购方式：院内公开招标

采购单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

采购单位地址：深圳市龙岗区平湖街道双拥街77号

投标单位名称（公章）：

投标单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：2022年 月 日

第一章投标人须知

一、采购简介：

- 1、采购单位：深圳市龙岗区第五人民医院

- 2、地址：深圳市龙岗区平湖街道双拥街77号

- 3、资金来源：院内自筹

二、采购内容：见附件1清单

三、采购方式：

深圳市龙岗区第五人民医院院内公开招标。

四、采购机构：

深圳市龙岗区第五人民医院评标小组

五、投标单位资格：

1、在中华人民共和国内经工商管理部门批准成立的独立法人机构；

2、已获得医疗器械生产（经营）许可证；

3、非所投设备制造商的必须提供该设备代理的授权书；

4、提供法人授权委托书及被授权人身份证复印件；

5、具备所投设备或材料的经营资格；

6、产品必须具有国家有关部门核发的允许生产和使用的证明文件(提供产品的医疗器械注册证，如是进口设备，需进口医疗器械注册证)；

7、产品不得为已经或即将停产的型号，当采购方对此有质疑时，投标方必须提供有效证明或承诺（制造商出具）。

六、投标单位应满足及同意如下条款：

1、同意承担因中标后用假劣产品代替合格优质产品进行供货或用“涨价”“缺货”等种种理由拖延供货而直接影响招标单位临床工作的正常运转，甚至造成医疗事故等严重后果的全部责任。

2、同意采购单位的配送要求；

3、同意并保证提供合格的产品：

A、投标人提供的产品必须符合国家规定的相应标准。

B、产品包装上（包括大包装、小包装等）需附有以下所列各项国家规定的中文标识：

⑴产品名称、型号、规格；

⑵生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；

⑶产品合格证；

⑷产品注册证、生产许可证等。

4、按本采购文件商务条款的要求响应。

5、同意按照招标文件的要求准时递送完整的投标文件，准时出席评审会议。

6、同意按本采购文件要求用人民币填报投标价格。

七、评标（评审）办法：

1、评审人员的组成：第五人民医院小额医疗设备（医用耗材）采购评选小组组成评审人员。

2、评审原则：

（1）坚持公开、公平、公正的基本原则；

（2）实行科学评估、集体决策；

（3）质量优先、诚实信用优先、价廉优先；

(4)医院纪检全程监督。

3、评审标准：综合评分法。

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 40 |
| 计算方法：价格分=(最低价/投标报价）*40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 33 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术参数满足度 | 33 | 专家评分 | 评分内容：（一）产品技术参数：全部满足得28分；有负偏离的，每负偏离一项扣1分，重点参数部分，每负偏离一项扣4分扣完为止。配置清单：全满足得5分，每负偏离一项扣5分，扣完为止。（二）评审依据：《技术规格和配置清单偏离表》 |
| 3 | 综合实力部分 |  |  |  | 13 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 同类销售业绩 | 9 | 专家评分 | （一）评分内容：2019年1月1日以后（以合同签定日期为准），提供核心产品（同一品牌同一型号）的销售业绩，每提供1份得1分，满分100%。（二）评分依据：提供该产品的销售合同关键页及验收报告及《所投产品(同一品牌同一型号)近三年的销售情况》。 |
|  | 2 | 商务参数满足度 | 4 | 专家评分 | 按照投标文件《商务条款》承诺内容得分，承诺最好的得满分，有负偏离的，每负偏离一项扣4分，扣完为止。 |
| 4 | 服务部分 |  |  |  | 14 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 供货时间（完工期） | 2 | 专家评分 | 必须满足用户提出的交货日期（完工期），专家根据情况对比得分，完工时间最短得满分100%，其余不得分。 |
|  | 2 | 售后服务机构 | 2 | 专家评分 | 在广东省有售后服务机构的得1分，在深圳有售后服务的得2分，在深圳或广东省没有售后服务机构的不得分。提供证明其服务机构的资料的证件。 |
|  | 3 | 备品备件供应报价优惠情况 | 8 | 专家评分 | （一）评分内容：根据降幅率由高到低排序（降幅率为统一的降幅率），降幅率最高的为第一名，得100%，第二名得80%，其他得60%，未提供或折扣率≥1得0分。（二）评分依据：《主要零配件价格表》 |
|  | 4 | 厂家供货承诺函 | 2 | 专家评分 | 评分内容：有厂家供货承诺函得2分，其余不得分。 |

4、评审、成交结果的公示：

（1）本次项目评审结束后到确认成交结果前，将在深圳市龙岗区卫生健康局网页或院内公示栏公示本次采购评审结果；

（2）供应商如对公示的评审结果有质疑的，向我院纪检部门如实提交书面反馈意见。

八、成交产品确定：

根据评审人员评分，最高分为中标（成交）产品，或进行现场洽谈集体决策，将按程序与中标单位签订购销合约。

九、评审（洽谈）的时间、地点：

1、评审时间：另行通知。

2、评审地点：另行通知。

十、投标文件递交的时间和地点：

1、递交投标文件的时间：公告期内可提交密封文件，评审时现场开封。

2、递交投标文件的地点：深圳市龙岗区平湖街道双拥街77号龙岗区第五人民医院综合行政楼408。

十一、无效标（废标）的认定：

投标单位出现下列情况之一将不列入评审评分，“投标”为无效标（废标）：

1、资质材料（投标单位资格）不能满足本次采购标产品的实际需求；

2、不按本采购文件的要求提供或填报相关资料（包括配送承诺书、投标承诺书等）；

3、未准时递交投标文件；

4、价格偏离目前市场价成交价，或超出最高限价者。

第二章采购文件的要求

一、投标文件的填报要求：

1、投标人应保证投标文件中所列项目的内容被授权人为合法代表人，并代表投标单位全权处理本次招标项目的投标的具体工作。不因法定代表人或授权人的改变而失效。

2、投标单位应对投标资料的真实性，合法性承担法律责任。

3、企业资格证明材料目录具体内容如下（均需清晰加盖公章）：投标人必须是在中华人民共和国内经工商管理部门批准成立的独立法人机构；、投标人的税务登记证（含国税、地税）及《组织机构代码证》；投标人法人代表证明书及法人身份证复印件；投标人法人授权委托书及被授权人身份证复印件；投标人必须具备所投设备或材料的经营资格；投标人必须已获得医疗器械生产（经营）许可证；投标人为非所投设备制造商的必须提供该设备代理的授权书；投标人所投产品必须具有国家有关部门核发的允许生产和使用的证明文件(提供产品的医疗器械注册证，如是进口设备，需进口医疗器械注册证)；所投产品不得为已经或即将停产的型号，当采购方对此有质疑时，投标方必须提供有效证明或承诺（制造商出具）；其他相关资料。

二、投标文件构成：

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）法定代表人资格证明书；

（2）投标文件签署授权委托书；

（3）投标人基本情况；

（4）售后服务；

（5）货物报价清单；

（6）技术规格偏离表；

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（7）商务条款偏离表；

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |

（8）投标货物符合“采购文件”规定的证明文件，及投标人认为需要加以说明的其他内容；

（9）制造商提供的产品说明书、含技术参数的彩页、照片，检测机构出具的检测报告等资料。

三、文件的式样和签署：

1、投标人应严格按照本采购文件要求用电脑进行填报和打印投标文件，并提供投标文件正本1份，副本4份。

2、本采购文件由投标公司盖章确认后交与招投标文件一起同袋密封递交。

3、联系方式：电话0755-28453006联系人：郭老师

法人代表授权人委托书

本授权书声明：

注册于（公司地址）公司名称：

法定代表人：授权委托（姓名、职务）

为本公司的合法代理人，负责在第五人民医院采购活动中提交投标文件、确认投标相关信息、成交确认合同的签定、执行、完成和售后合同、售后服务等工作，并以本公司名义处理一切与有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

企业公章：

授权人（送货人）

居民身份证复印件粘贴处

（加盖骑缝章）

法人代表人

居民身份证复印件粘贴处

（加盖骑缝章）

投标人基本情况（盖章）

| 单位名称 | 注册地点 | 注册年度 | 注册资金（万元） | 经营场所 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

兹声明上述填报是真实、准确的，并愿意承诺法律责任。特此声明。

- 采购需求

- （一）第一部分：采购清单

| 包次 | 项目名称 | 国产/进口 | 数量 （台/套） | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 非接触式眼压计 | 国产 | 1 | 9.58 | 9.58 |
| B | 牙周治疗仪 | 国产 | 1 | 0.86 | 0.86 |
| A/B包单独评审，可单独投标单个包，不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |

- 其它需求清单（不包括在投标总价内）

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 最小计量单位 | 产品注册证号 | 产地品牌 | 市场单价（元） | 降幅率 | 报价（元） | 预估设备终身可用耗材量（按照最小计量单位计算） | 专用/通用 | 证件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预估设备全生命周期所消耗耗材万元（全生命周期按五年测算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标人须按表格完整填写内容。“耗材名称”和“最小计量单位市场单价（元）”由采购人填写，其余由投标人填写，投标人填写内容除须对应采购人所列明的外,若设备在投入使用中还需其他试剂的，投标人也应补充填写完整，如未填写或填写不完整相关评分项不得分。降幅率为统一降幅。“报价（元）”不得高于本表格的“市场单价（元）”，否则作投标无效处理。

（三）详细的技术参数及配置清单

|  | 主要技术参数和指标 |
| --- | --- |
| 用途 | - 非接触式眼压计：用于眼压测量，辅助诊断及治疗； - 牙周治疗仪：主要用于牙周疾病治疗。 |
| 一、主要技术及系统要求： | 一、非接触式眼压计主要技术参数 1.非接触式测量，避免交叉感染 2.工作距离：12mm - 3.测量范围：（0～60）mmHg - 4.测量量程：30mmHg，60mmHg 5.测量精度：≦1mmHg 6.对焦方法：对焦点+对焦提示 7.对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦 8.自动对焦范围：左右：1-12mm，上下：1-20mm，前后：1-12mm 9.显示方式：≥8寸彩色大屏幕液晶显示屏 10.输出方式：快速热敏打印机 11.依据波形置信度三次加权平均，提示置信度偏低的测量结果。 12.可使用手指轻触触摸屏上的眼睛位置对焦； - 二、牙周治疗仪主要技术参数 - 电源输入100~240V/50-60Hz； - 超声工作频率20-40KHZ； - 输入功率30-40VA； - 进水压力0.1bar~5bar（0.01MPa~0.5MPa）； - 两种供水模式：双水路自由切换，其中独立供水系统开关带自动冲洗功能，同时可配合适当浓度药液使用； - 提供洁牙模式、牙周模式、根管模式，针对不同需要选择不同模式； 7.具有超声根管荡洗功能； - 8.具有自带脚踏功能及牙科综合椅脚踏控制两种模式； - 9.插拔式工作手柄，可高温高压消毒（134度） |
| 二、配置清单 | 一、非接触式眼压计配置要求： 1.主机1台 2.保险4个 3.打印纸2卷 4.触摸笔1个 5.喷嘴罩1个 6.台车1个 7.说明书1套 二、牙周治疗仪配置要求 - 主机1个 - 水瓶2个 - 3.带光治疗手柄2个 - 4.荡洗针8支 - 5.上针扳手2个 - 6.龈上洁治工作尖4个 - 7.龈下刮治工作尖）2个 - 8.龈下刮治钛合金工作尖12个 - 种植体维护工作尖1个 - 根管荡洗夹持器2个 - 外接水管1个 - 电源线1根 - 消毒盒2个 - 保修卡1份 - 使用说明书1本 - 装箱清单1份 |
| 三、其他要求 | 1. 2. |

（四）商务条款

| 序号 | 商务需求项 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 1.1在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。 |
| 2 | 免费保修期 | ★2.1对所提供的设备整机质保期：至少3年，（以验收合格之日起计算），保修期：3年。 |
|  |  | ★2.2质保期内，所有服务全部免费。 |
|  |  | 2.3质保期内保证每年有4次或以上预防性维护保养。 |
|  |  | 2.4保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用 |
|  |  | 2.5由生产厂家提供承诺书，终身维护 |
| 3 | 技术文件 | 3.1验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡、故障代码表、维修密码及一切和本项目有关的资料及说明；如是进口产品还应提供英文说明书、操作手册、维修手册。如不能提供维修资料，保修期在原基础上延长12个月。 |
| 4 | 安装调试 | 4.1在广东省内有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。 |
|  |  | 4.2在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商提供售后服务，1小时内响应， 24 小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相对应的零配件保税库，于中标后出具证明文件。 |
|  |  | 1.2提供备品备件清单,提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。 |
|  |  | 1.3投标时，供应商承诺保修期外，能及时为用户提供备品备件、专用试剂及耗材。 |
|  |  | 1.4质保期后，维保费用不超过当年公立医院5个同类维保合同费用的平均单价。 |
| 2 | 软件备份 | 终身免费提供软件升级、终身软件备份。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 必备条款 | ★1.1履约时间和地点：签订合同后10（天）日历日内。（日历日为自然天，包括双休日及法定节假日，不等同于工作日。交货地点为采购人指定地点。 |
|  |  | 1.2投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。 |
|  |  | 1.3投标人投标时须提供《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件》的承诺，投标人在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件的，不予签订合同。 |
|  |  | 1.4违约责任：由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。 |
| 2 | 运输、安装及验收 | 2.1投标供应商须在签订合同之日起3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |
|  |  | 2.2验收条件：签订合同时，为保证设备正常运行由生产厂家或中国总代理出具承诺书，保证该设备购置后至少7年供应的备品备件、专用试剂及耗材是在注册证有效期内生产的，并加盖生产厂家或中国总代理公章。（作为备品备件供应的考核项） |
| 3 | 培训 | 3.1安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 |
|  |  | 3.2现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |
|  |  | 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |
| 5 | 其他 | 5.1验收周期：安装后1个月。 5.2交货时，设备出厂时间：≤1年。 5.3设备使用年限：≥5年。 |
| 6 | 项目（产品）要求 | ★6.1若投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件，原件备查。（若投标产品涉及所需医用耗材类产品，也需放入对应《医疗器械备案凭证》） ★6.2若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件，原件备查；若所投产品为国产产品，则无需提供。 |

第四章、货物报价清单

## 报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 产品注册证号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：小写￥大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（提供相关彩图及产品注册完整信息）

投标资料排序顺序：

一、封面

二、目录指引；

三、货物报价清单及其它报价清单；

四、技术规格和配置清单偏离表；

五、商务条款偏离表；

六、投标公司资质；

七、授权；

八、厂家资质；

九、法定代表人资格证明书；

十、各类承诺函；