无创血流动力检测系统等设备技术参数及配置要求                

招标编号：2023030804
	包号
	设备名称
	数量（台/套）
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	最高限价（万元）
	主要技术要求

	1
	无创血流动力检测系统
	1
	8
	8
	8
	1. 采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血流动力学实时监测系统。

2. 快速、准确为临床提供专业的血流动力学参数，帮助诊断，指导治疗。

3. 无创血流动力学检测系统整体化专用机，非插件式或非外接工作站式设计。

4. 检测电流≥7ɥA、RMS@65kHz，不受病人呼吸、体位、水肿等因素的影响。
5. 主机为便携式设计或主机机身重量小于 20斤，具有15寸液晶触摸彩色显示屏

6. 主机含有内置电池并能在无供电情况下实现数据储存、数据打印等基本功能，无供电状态下可供电≥120分钟。

7. 能24小时实时监测、也能快速检测。

8. 软件具有报告智能分析模块。

9. 数据自动存储，支持报告参数excel模式导出。

10. 具有多体位检测对比分析模块，对病情的发展方向能提前预判和精准用药指导。

11. 血流动力主要分析参数：主动收缩能力、血管容积、主动脉顺应性、心率变异
性、舒张末期指数（EDI）、EF 值等。

12. 常规血流动力参数：心输出量(CO) 、心指数（CI）、心搏量（SV）、心搏指数（SI）、
心率（HR）、胸液传导性（TFC）、射血前期（PEP）、左室射血时间（LVET）、无创血
压（NIBP）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MAP）、心阻抗微分图 (DZ/dt)、 
心阻抗图 (dz)、 阻抗心电图（TIR）、变力状态指数（ISI）、射血收缩指数（EPCI）、
左心室每搏作功（LSW）、左心室每搏作功指数（LSWI）、每搏外周阻力（SSVR）、
每搏外周阻力指数（SSVRI）、系统阻力（SVR）等。距离补正：关闭、弱-强。

13. 单台主要配置要求：无创血流动力检测系统1台、心功能探测导联线（八导芯）1套、无线键盘1套、无线打印机1套、移动台车1台、无创血压计1套。
14. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
15. 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	2
	动态心电图记录盒
	10
	1.68
	16.8
	16.8
	1. 独立起搏通道，起搏通道≥10000点每秒采样率。

2. 普通心电采集≥4000点每秒采样率。

3. 自动识别3导12导联。

4. USB2.0高速回放、支持电话心电图传输。

5. 3通道支持≥7天全信息记录、12通道支持≥3天全信息记录。

6. 特殊事件按钮、心电采集指示灯。

7. 记录器重量＜100克（不含电池）。

8. 标准12导心电图导联记录体系。

9. 支持晚电位数据采集、向量心电数据采集。

10. 可同屏同步实时查看12导联动态心电图记录质量。

11. 能与我院现有动态心电图系统及HIS系统对接，并承担对接产生的所有费用，保证数据安全传输。
12. 单台主要配置要求：动态心电图记录盒1个（含2套导联线）。

13. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
14. 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	3
	儿童身高体重称
	1
	0.5
	0.5
	0.5
	1. 身高测量方式：采用高精度超声波传感器并实现温度补偿功能。
2. 身高范围：20-160cm/180cm，鉴定精度:±0.5cm，坐高范围：20-120cm，配座椅。
3. 测量结果评价系统：可以根据儿童测量测量结果对儿童身高体重是否达标自动做出判断（判断标准：儿童体格生长发育标准查询，即：九省儿童青少年体格发育标准）。
4. ≥7寸高清彩色液晶屏，显示日期时间温度，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦和BMI值。
5. 单台主要配置要求：主机1台。
6. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
7. 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	4
	内镜清洗消毒机
	1
	6.25
	6.25
	6.25
	1. 机器停机超过4小时后自动关机。

2. 清洗消毒槽采用中间孤岛设计，容积≤9升；排水口倾斜设计。

3. 具备全程持续测漏监控功能，提供声或视觉报警提示，并自动终止程序运行。

4. 设备具有止回功能的活检接头，适合各种品牌镜子的清洗消毒，配备奥林巴斯、潘泰克斯、富士镜子接头。采用多通道清洗。

5. 机器配备自动上锁功能和应急开锁拉环。配备中空纤维超滤膜。
6. 清洗酶和酒精存储箱的容积≥2.5L。
7. 消毒液存储箱容积≥12L。
8. 设备具有消毒循环分流器，消毒液浓度检测装置。

9. 槽内配备温度传感器，溢流口，≥3个全管道灌流口，温控范围15℃-45℃。

10. 机器内置静音、无油空压机。并配备油水分离以及活性炭吸附功能的空气过滤芯。

11. 具备全过程有故障报警并提示解决方案方法。

12. 液晶显示，操作界面按键与参数设置按键分开，防止误操作。消毒时间可调。

13. 机器运行任何程序，各部分连接处无泄漏，每个工作程序完毕后，自动释放吹气功能。
14. 单台主要配置要求：主机1台、清洗连接头1套、连接水管1条、排水管1条、塑料软管2条、超滤过滤器（外置）1套。
15. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
16. 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	5
	内窥镜用送水装置
	2
	2.4
	4.8
	4.8
	1. 可适用无菌水。
2. 泵管内径≥4.8mm。
3. 最大输出压强≤350kPa。
4. 最大输出流量≥600±60ml/min。
5. 可定时时间：20S、定时精度：±3S。
6. 挂架载荷≥2Kg。
7. 单台主要配置要求：内镜用送水装置1台、脚踏开关1个。
8. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
9. 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	6
	多波段光谱治疗仪
	1
	15
	15
	15
	1. LED光源，＞2种照射治疗头光源种类。
2. LED窄谱中波紫外线: 峰值波长≥310±3nm, 单翼辐照强度及误差:100±20%μW/cm2，照射面积：≥210cm2。
3. LED可见光：峰值波长≥630 ±8nm, 单翼辐照强度及误差: 1200±25%μW/cm2，照射面积：≥210cm2。
4. LED远红外光：峰值波长≥940 ±5nm,照射面积：≥210cm2。
5. 主机屏幕尺寸≥19.5cm*11.5cm。
6. 照射头可折角度范围：向内折角度0～90°±3°。
7. 支架伸展最大距离≥550mm。
8. 照射头距地面高度400mm-1250mm。
9. 照射头表面温度：≤41℃。
10. 定时功能：红光、红外线5～40分钟可调，步长5分钟；紫外线2～20分钟可调，步长2分钟，定时误差≤±2%。定时结束有声音提示，治疗仪同时自动停止工作。
11. 三光可独立操作，多种组合方式。
12. 单台主要配置要求：主机1台、LED光源照射部分1套、推车1个、支架1个。
13. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
14. 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。


