空气波压力治疗仪等设备技术参数及配置要求

招标编号：2023051905

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气波压力治疗仪 | 2 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | - 时间范围：5-99min连续可调，步长1min。 - 压力范围：1-26KPa或8-195mmHg连续可调，调节步长1KPa或1mmHg。 - 可选择KPa与mmHg两种压力计量单位。 - 具有≥10种治疗模式。 - 自带智能存储系统，所有设置参数自动保存，断电再开机自动调用上次记忆的设置。 - 单台主要配置要求：主机1台、下肢气囊2个、台车1部。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 2 | 手持裂隙灯显微镜 | 4 | 0.98 | 3.92 | 3.92 | - 物镜≥两档可变，放大倍率包括10X、16X。 - 视度补偿：±6D。 - 裂隙宽度：0-12mm连续可调。 - 光源：LED灯泡，最高照度≥30000Lx。 - 电源：锂电池，充满电可使用≥2.5小时。 - 主机净重≤1000克。 - 单台主要配置要求：主机1台、充电器1个、电池2块、对焦棒1个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 3 | 负极板回路垫 | 2 | 4.2 | 8.4 | 8.4 | - 电容式、可重复使用、非直接接触式。 - 纯金属网格状导电电极。 - 采用双层高分子保护膜。 - 高分子凝胶填充保护,最大厚度≥13mm，具有聚酯衬垫特性：产品防水性能好，防水等级为PX8级。有良好的耐候性，热老化温度可达93度。有良好的组织相融性，不会产生毒性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。 - 对患者没有最低体重限制，产品成人儿童均可使用。 - 可弯曲使用，以适用于多种手术体位 - 导线可满足高频绝缘电刀主机的接口标准，长度≥4m，可适配各种高频绝缘电刀主机。 - 有效接触面积≥100平方厘米。表面光滑绝缘防水防止电灼伤事故发生，确保手术安全。 - 产品尺寸：长≥1200mm，宽≥500mm。 - 使用期限≥4年，需要在产品说明书或者注册证上有标注。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其它要求：质保期≥4年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 4 | 儿童上下肢主被动训练系统 | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | - 显示方式：彩色触摸屏。 - 屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%；上肢训练部分水平方向0°～180°可调,允差±10%；下肢训练部分伸缩可调节范围0～110mm,允差±10%；产品立杆伸缩调节，可调节范围0～50mm,允差±10%。 - 主动模式：力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,步进1Nm；训练过程中显示屏显示当前的速度、训练时间和阻力。 - 被动模式：训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min；训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm；运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后在屏幕显示；痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向与原方向相反。 - 训练结果显示：训练结束时，显示屏显示锻炼时间、主动时间、左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离等。 - 工作噪音≤60dB（A）。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 5 | 语言功能检测处理系统 | 1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | - 计算机配置要求：CPU:主频≥2.9GHZ；内存：≥8G；硬盘：≥250G；显示器：屏幕区域≥1400X900像素。 - 工作台尺寸：≥1080mm×800mm×780mm。 - 打印机：黑白激光打印机，打印分辨率≥600×600。 - 麦克风：产品接口3.5mm，灵敏度-58，允差±3dB，频率范围100-16000Hz，产品阻抗≤2200Ω，信噪比>60dB。 - 音响：频率范围：60Hz-20Hz，允差±5%，覆盖范围：水平50°，垂直90°。 - 软件功能：系统包括档案、评估、训练、康复知识库、系统设置、备份恢复等部分。1）档案管理:包括登记、查询、修改、列表、卡片和训练记录等；2）评估：包括开始评估、评估结果、量表评估、查找病人、报告格式等；3）训练：包括单项训练、常规训练、专项训练、教师出题、学生做题等；4）康复知识库：包括特殊教育、疾病介绍等；5）系统设置：包括单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别等备份恢复；6）系统自动存盘信息，可手动将系统数据存储于其他各盘中，电脑出现问题时可手动恢复数据功能。 - ≥21种语言障碍：失语症：Broca失语、Wernicke失语、传导性失语、经皮质运动性失语、经皮质感觉性失语、经皮质混合性失语、完全性失语、命名性失语。构音障碍：运动性构音障碍、器质性构音障碍。听觉障碍：听觉障碍(获得语言前)、听觉障碍(获得语言后)。智能障碍：轻度智能障碍、中度智能障碍、重度智能障碍。儿童语言障碍：轻度儿童语言障碍、中度儿童语言障碍、中度儿童语言障碍。其它：纯词哑、纯词聋、记忆力障碍等。 - 单台主要配置要求：电脑主机1台、触摸屏1台、显示器1台、打印机1台、音响麦克风1件、电脑支臂1套、电脑台车1套。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 6 | 直立康复训练床（儿童） | 1 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | - 控制方式：手柄点动控制。 - 床面尺寸：≤1600×630mm。 - 床面高度：550mm。 - 起立角度：0°～90°连续可调。 - 站立训练时，使用人平躺在床面上，床面板及固定带和扶手桌面可以使患者固定在床面上，床面板通过角度调节装置可改变人的身体姿态，可以由0°（卧姿）逐渐变化为90°站姿，调节角度可以随意选择。 - 整机包含训练床架、扶手桌面、固定带、站立板、床面板、手控开关、脚轮及角度调节等装置组成。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |