男性性功能康复治疗仪等设备技术参数及配置要求

招标编号：2023062608

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男性性功能康复治疗仪 | 1 | 17 | 17 | 17 | - 具备≥7种电刺激治疗模式； - 电刺激时间控制范围：0～99分钟连续可调，步进1分钟，时间为零自动停止输出； - 输出负压：0～040Kpa可调；负压时间控制范围：0～99分钟连续可调，步进为1分钟，时间为零自动停止输出； - 负压吸引频率（按摩频率）：广于或等于0.5～2.5Hz； - 具备低频电脉冲刺激、真空负压吸引、气动按摩、水动按摩、药浴治疗、光疗等功能； - 治疗曲线实时显示，低频电脑冲刺激和真空负压吸引等多种治疗方式相结合； - 电频刺激≥7种治疗模式备选；性相关穴位分别、循环治疗，时间可调；≥3路输出，可同时进行胸、腹、背以及阴茎部位穴位治疗； - 负压强度、时间可调，设有报警； - 操作界面：液晶触摸显示器； - 单台主要配置要求：男性性功能康复治疗仪主机1台、电极导线3套、触摸操作屏1个、摇臂支架1个、尿流量检测仪1台； - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 2 | 24小时动态心电图记录仪 | 5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | - 心电导联数：单导； - 增益准确度：最大振幅误差范围为±5%； - 传输方式：蓝牙，通讯距离≥5米； - 共模抑制：≥70dB； - 频率响应：对于频率在0.67Hz-40Hz之间的正弦信号，其响应幅度应在5Hz时响应幅度的140%与70%之间（±3dB）； - 输入阻抗 ：输入阻抗为≥20MΩ； - 定标信号 ：1.0mV±0.01mV； - 系统噪声：≤25μV； - 单台主要配置要求：主机1台； - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 24小时动态血压记录仪 | 5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | - 测量法：振荡示波测量法； - 测量间隔：5、10、15、20、30、45、60、90、120（分钟）； - 测量范围：收缩压：40mmHg-270mmHg舒张压： 10mmHg -215mmHg平均压：20n】 niHg-235n】 n 】 Hg 脉率：40-240次／分； - 安全系统：最高血压测量值310mmHg，具备自动安全能量释放装置； - 全面的血压报告编辑系统：血压趋势图，柱状图，饼图，散点图，频率柱状图，数据表； - 单台主要配置要求：主机1台； - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 3 | 连续无创血压及血流动力学监测系统 | 2 | 14.9 | 29.8 | 29.8 | - 无创实时动脉血压及血流动力学监测系统显示内容包含：连续血压波形、连续收缩压、连续舒张压、连续平均压、脉率、以及被测者的身高和体重等病人资料、血流动力学参数和动力学轨迹。 - 血流动力学轨迹: 等容收缩期指标、全身血管阻力、全身血管阻力指数、心输出力、心功输出指数、连续心输出量、连续心指数、每搏输出量、每搏量指数、每搏量变异度、脉压变异度、收缩压、平均压和舒张压等参数以动态轨迹的形式直观展现。 - 测量范围：连续心输出量测量范围：0-20L/min、等容收缩期指标范围：0-6000mmHg/s、全身血管阻力范围：0-6000 dyn.s/cm5、每搏输出量范围：5-245mL、每搏量变异度范围:0％-40％、心输出力范围：0-10W、心功输出指数范围：0W/m2–10W/m、全身血管阻力指数范围：0-6000dyn.s.m2/cm5、脉压变异度范围：0％-40％、每搏量指数范围：0-100mL/m2、连续心输出量指数范围：0L/min/m2-20L/min/m、脉率范围：30～250bpm、血压测量范围：0～300mmHg。 - 单台主要配置要求：主机1台、手镯1个、电缆1根、C型夹1个、铝箔箱1个、压力传感器1套。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 4 | 麻醉机回路消毒机 | 1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | - 采用闭环控制技术。在运行过程中对臭氧浓度、温度等进行实时监测,以达到稳定的气体输出,实现雾化、消毒、干燥的功能。 - 消毒机单循环模式，即可动态消杀所有麻醉机、呼吸机气体流经管道、端口。 - 工作模式：2个程序模式(呼吸机、麻醉机)，1个手动模式(其他设备)。 - 麻醉机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。 - 呼吸机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥 - 其他模式：雾化程序：10～60min可选（可关闭），步进值10min。 - 消毒程序：30～120min可选（可关闭），步进值10min。 - 干燥程序：10～60min可选，步进值10min。 - 单台主要配置要求：主机1台、波纹管2根。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 5 | 心排量及压力监测模块 | 1 | 18 | 18 | 18 | - 血流动力学监测模块，支持连续心排的监测，采用热插拔方式，无需单独的电源，插入监护仪即可使用； - 采用微创连续监测技术，无需肺动脉导管和中心静脉导管，仅需通过一根动脉导管即可进行连续心排量监测； - 监测参数包括：a)连续心输出量CCO，连续心输出量指数CCI；b)每搏量SV，每博射血指数SVI；c)射血分数EF；d)舒张末期容量指数EDVI，每搏量变异SVV，脉压变异PPV；e)外周血管阻力SVRI，动脉压Art； - 数据可存储≥120小时趋势图表，方便回顾及打印； - 单台主要配置要求：主机1台、连接数据线1根、传感器5个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 6 | 麻醉机 | 1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | - 后备电池使用时间：≥90分钟。 - 具有RS-232接口、HL7、USB连接功能。 - 机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉。 - 非待机状态转动关机按钮，主机具备10秒延迟关机功能。 - 气源：标配氧气、空气双气源；具备机械氧笑联动装置，保证氧气浓度不低于25%；快速充氧范围25 - 75 l/min。 - 流量计：机械流量计。 - 挥发罐：单麻醉罐位，具备压力、流速和温度补偿。 - 呼吸回路：整体可徒手拆卸，一体化回路，回路部件可以耐受134℃高温高压消毒。 - 二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml。 - 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。 - 低回路系统容积，具有回路加温功能，回路标配积水杯。 - 呼吸机。 - 气动电控呼吸机，全中文操作和显示。 - 提供辅助/控制通气，通气模式包括：容量控制，压力控制模式、手动通气、电子PEEP。 - 潮气量设置范围：广于或等于20ml-1500ml。 - 吸气压力设置范围：5～60 cmH2O。 - 呼吸频率：4-100 次/分钟。 - 吸呼比：4:1到1:8。 - 压力限制范围：10到100cmH2O。 - 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4到30cmH2O。 - 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间。 - 上升式风箱。 - 具备吸入端，呼出端双流量传感器。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 - 数字和波形监测。 - 具备三级声光报警功能。 - ≥10.4寸彩色触摸屏，可同屏显示≥3通道波形和选配至少一个环图。 - 内置插件槽，可直接热插拔插件。 - 同屏幕可显示≥3通道任意波形（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形）和一个环图 (P-V, F-V, P-F)。 - 潮气量监测范围：0到1500ml。 - 分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min。 - 单台主要配置要求：主机1台、七氟醚挥发罐1个、电池1块、氧气连接管路1套、空气连接管路1套、呼吸回路1套。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 7 | 经颅经皮关联电刺激仪 | 1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | - 通道数：双通道,可治疗≥1名患者。 - 刺激模式：经颅直流电刺激模式（tDCS模式）、正中神经电刺激模式（MNS模式），两种刺激模式互不干扰。 - 经颅直流电模式：输出电流：50µA～2500µA范围内可调，电流误差：±5%；治疗时间范围：60s～3600s范围内可调；阻抗监测：实时显示真实的阻抗值，在（5kΩ～40kΩ）范围内，阻抗检测误差±10%。阻抗超过50KΩ则无法输出，治疗期间超过50KΩ会自动切断输出；工作电压：25V±2.5V，低于人体安全电压。 - 正中神经电模式：输出电流：1mA～100mA范围内可调，电流误差：±5%；治疗时间：1~480min范围内可调；脉冲波：1Hz～160Hz范围内可调，脉冲波误差：±1%；脉冲宽度：100μs～5000μs范围内可调，脉冲宽度误差：±3%；输出时间：2～20s；工作电压：27V±2.5V，低于人体安全电压。 - 电子处方：配备电子处方及部位示意图。 - 适用范围：用于人体（含儿童）中枢神经电刺激和外周神经电刺激，适用于对成人及儿童的运动功能障碍、认知障碍、语言障碍（失语症）、吞咽障碍、意识障碍进行辅助治疗；治疗或缓解失眠症状。还可以用于认知障碍、意识障碍检查与评定。 - 单台主要配置要求：主机1台、七氟醚挥发罐1个、电池1块、氧气连接管路1套、空气连接管路1套、呼吸回路1套。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |