液氮罐等设备技术参数及配置要求

招标编号：2023072810

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氮罐 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - 容积≥40L，口径≥125mm。 - 静态液氮保存期＞100天。 - 方提桶数量≥6个。 - 方提桶层数≥5个。 - 可储存2ml内旋管数量≥900个。 - 单台主要配置要求：液氮罐1个、方提桶以及所附带的标本架6个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 2 | 多道移液器 | 3 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | - 量程范围： 2把30-300ul，最大量程不准确度≤±0.8%，不精确度≤±0.4%。； 1把10-100ul，最大量程不准确度≤±1.0%，不精确度≤±0.4%。 - 12道，可整支高压灭菌。 - 单台主要配置要求：移液器1把，安全塞及工具附件5个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足科研需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目接受进口产品投标。 |
| 3 | 单道移液器 | 10 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | - 最大量程： 1把0.1-2.5ul，最大量程不准确度≤±1.5%，不精确度≤±0.8%； 1把0.5-10ul，最大量程不准确度≤±1.2%，不精确度≤±0.5%； 1把2-20ul，最大量程不准确度≤±1.2%，不精确度≤±0.4%； 3把10-100ul，最大量程不准确度≤±1.0%，不精确度≤±0.3%； 3把20-200ul，最大量程不准确度≤±0.8%，不精确度≤±0.3%； 1把100-1000ul，最大量程不准确度≤±0.8%，不精确度≤±0.3%。 - 可整支高压灭菌。 - 单台主要配置要求：移液器1把，安全塞及工具5个。10把移液器共配置4个排架。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足科研需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目接受进口产品投标。 |
| 4 | 超声波清洗器 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - 容量：≥20L。 - 超声波功率：≥480W。 - 超声波频率：≥40KHZ。 - 加热功率：≥500W。 - 超声波工作定时，加热温度设定，数字显示。 - 单台主要配置要求：主机1台（含盖子）、清洗料筐2个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 5 | 台式小型离心机 | 2 | 0.98 | 1.96 | 1.96 | - 转速范围：最高转速≥4000rpm。 - 可适配转子类型：水平转子可更换适配器适配2ml/10m/15ml×24 支，50ml×8 支等不同规格离心管；2x96孔板水平转子；15ml 离心管角转子。 - 升降速时间：≥3档升速，≥4档降速。 - 安全性能：过速，不平衡，电子门盖保护。 - 运行模式：≥2种，1-99mins定时/连续运行。 - 噪音≤65dB（A）。 - LCD显示屏，实时显示运行参数，运行进程，错误代码提示；运行中可随时更改参数，无需停机。 - 采用弹簧悬挂减振系统，不平衡量可达15克。 - 电子锁设计，离心结束后上盖自动打开。 - 单台主要配置要求：主机1台，可替换多管架水平转子1个，50mlx8支，15ml/10ml/2mlx24只对应适配器各1套。2台共配水平96孔板转子一套。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 6 | 成人身高体重秤 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - 身高测量方式：采用高精度超声波传感器并实现温度补偿功能。 - 测高范围：20-210cm,鉴定精度:±0.5cm。 - ≥7寸高清彩色液晶屏，显示日期时间温度，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦和BMI值。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 7 | 经皮黄疸测试仪 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - 测量方式：光反射式。 - 光源：LED发光二极管。 - 显示方式：液晶显示。 - 示值误差：广于或等于0-25 mg/dL±1.0 mg/dL。 - 电源：锂电池，一次充足电后可检测≥800次。 - 校验色屏：白色端面为0，黄色端面为16.0±1.0。 - 测量单位同时显示功能：可分别显示μmol/L、mg/dL。 - 具有计算平均值功能。 - 充电自动保护功能：当测试仪电池充满后自动停止充电(充电电流≤20mA)。 - 单台主要配置要求：主机1台、充电器1个、校验色屏1个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |