多功能全波长酶标仪等设备技术参数及配置要求

招标编号：2023080911

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能全波长酶标仪 | 1 | 11 | 11 | 11 | - ≥10英寸触摸显示屏。 - 波长范围：200-1000nm，波长准确性：≤2nm，波长重复性：≤0.2nm。 - 读数范围：0-4.0 OD。 - 测量速度：96孔板：快速模式≤8秒，精确模式≤28秒。 - 具线性振荡功能，≥3种速度可调，动力学过程中可执行背景振荡。 - 温度范围及均匀性：室温+4℃至45℃；孔间差≤±0.5℃。 - 内存：≥16G存储，可存储＞20000条数据文件。 - 独立比色皿卡槽，比色皿波长范围：200-1000nm。 - 单台主要配置要求：主机1台、对应比色皿1套。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 2 | 超纯水机 | 1 | 10 | 10 | 10 | - 进水水源：城市自来水，水温1－45℃，水压0.1-0.5Mpa，TDS≤300ppm。 - 制水量：≥20L/H，瞬间取水量：≥1.5-2L/min（水箱满水时）。 - 出水水质：(1)RO纯水电导率≤1μs/cm@25℃,脱盐率≥99%；(2)UP超纯水电阻率18.25MΩ.cm @25℃，水质达到国家电子一级超纯水标准。 - 微生物/细菌含量＜0.1cfu/ml，总有机碳量TOC≤3ppb。 - 核糖核酸酶(RNases)＜0.01ng/ml，脱氧核糖核酸酶(DNases)＜4pg/μl。 - 可溶性硅[以（SiO2）计]＜0.01mg/L，硅截留率≥99.9%。 - 噪音≤40（dB）。 - 配备原水减压系统，至少可同时产出RO纯水和UP超纯水。 - 配备反渗透压力监测表，可随时通过压力判断反渗透膜的运行压力及污堵程度。 - 具有开机自检、开机自动冲洗、缺水停机保护、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护等功能。 - 系统具备UP超纯水超标排放设定功能、耗材失效报警及更换提示功能、故障自动检测。 - 配置≥30L无菌水箱，带空气过滤器；系统预处理、RO、超纯化组件为模块式独立结构。 - 具备定时定量取水，定时开/关机功能，以及查询取水记录等数据存储功能。 - 配置双波长紫外灭菌消解系统，以及≤0.22μm的终端过滤器。 - 单台主要配置要求：主机1台、无菌水箱1个、管路1套。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 恒温摇床 | 1 | 2 | 2 | 2 | - 振荡频率：40-300rpm，振幅：≥20mm，频率精度≤±1rpm。 - 温度范围 4-65℃(环境温度-20℃)。 - 循环风扇速度大小自动控制。 - 智能触摸屏，实时显示温度以及转速和工作时间。 - 具有限温报警系统，加热失控或超过高限制温度后自动切断加热，并声光报警；关键部件有过流、过温、过载等安全保护；设备出现故障时，显示屏提示故障信息。 - 箱体和门采用隔热设计。 - 具有断电恢复功能。 - 单台主要配置要求：主机1台，培养管架1套，瓶夹1套。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 3 | 高速冷冻离心机 | 1 | 5 | 5 | 5 | - 交流变频无刷电机驱动，配备测速系统。 - 最高转速：角转子≥20000r/min，水平转子≥4000r/min，最大相对离心力：角转子≥28000Xg，水平转子≥3400Xg。 - 可操作触摸屏，实时显示离心程序运行状态。 - 程序可编辑操作，多组程序存储，≥10档加减速、软刹车功能；运行中可随时更改参数(rpm/rcf),无需停机。 - 可更换多种角转子，水平转子，能够适配包括：1.5/2.2/10/15/50/100mL不同规格离心管；具有自动识别转子程序和失衡检测功能，能自动测定转子平衡，不平衡发生时自动停止运转；定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时，定时范围：1s-99h。 - 制冷加热双回路设计，温度范围：-20℃-40℃，±1℃。 - 具有故障自动诊断系统，超速、超温、不平衡、电子门盖等多项保护。 - 单台主要配置要求：主机1台；角转子1个（配15/50ml×6支适配器1个）；水平转子1个（配 100ml、50ml、15ml、5ml，适配器各一套）；角转子：1.5/2.2ml×24支1个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 台式小型高速离心机 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | - 交流变频无刷电机驱动，配备测速系统。 - 最高转速：≥15000r/min，最大相对离心力≥21000×g。 - 液晶显示状态和参数；程序可编辑操作，设定多组常用程序，≥9档加减速。 - 具有定时功能，设定范围：1s-99min；达到设定转速后才开始倒计时；运行中可随时更改参数（rpm/rcf），无需停机；具瞬时离心功能，按住即可离心。 - 可更换1.5ml/2.2ml，pcr8联排等多种不同型号转子。 - 全自动识别转子程序和失衡检测功能，并具有故障自动诊断系统，超速、超温、不平衡、电子门盖等多项保护。 - 单台主要配置要求：主机1台，1.5ml/2.2ml×24支角转子 1个，pcr8联排×4角转子1个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 4 | 荧光显微镜 | 1 | 15 | 15 | 15 | - 荧光倒置显微镜，模块化无限远光学系统。 - 铰链式双目观察筒，瞳距调节范围≥50mm-70mm。 - 大视野平场目镜，视场数≥23。 - 长工作距离半复荧光物镜：10X NA≥0.30 WD≥7.1mm；20X NA≥0.45 WD≥5.9mm；40X NA≥0.65 WD≥1.6mm；无穷远长距平场消色差相差物镜：10X NA≥0.25 WD≥9.3；20X NA≥0.45 WD≥5.0。 - 调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，微调手轮格值≥0.001mm。 - 物镜转换器孔位≥5，有防霉装置。 - 载物台：配低位同轴柔性XY向移动调节手轮，移动范围≥135mmX85mm，配水滴载物片、多功能载物片。 - 具有≥6孔位荧光转盘，配B,G,UV三组激发块。 - 荧光光源：四通道LED荧光光源，寿命≥20000小时，支持内触发和外触发；透射照明系统为LED光源，寿命≥20000小时，亮度可调。 - 聚光镜工作距离≥70mm，孔径N.A≥0.30，配三孔相衬环板。 - 具备显微成像系统：传感器芯片尺寸≥4/3英寸；分辨率：物理像素≥5280*3956(2100万像素)；像元尺寸：≥3.3 um*3.3um，曝光时间≥12微秒-30秒；具半导体制冷。 - 光谱响应≥380nm-650nm，帧频率≥21fps。 - 数据接口：USB3.0高速 5GB/S，具备逐行扫描，连续输出，软触发，电子卷帘快门等功能，图像缓存≥128M；具备兼容能力。 - 图像处理软件有动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，能够进行荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正等操作。 - 单台主要配置要求：显微镜主机1台，物镜5个，目镜2个，荧光光源1个，荧光转盘（含B/G/U激发块）1套，数字摄像头1套。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 倒置显微镜 | 1 | 2 | 2 | 2 | - 模块化无限远光学系统。 - 铰链式双目观察筒，瞳距调节范围≥53mm-75mm。 - 大视野平场目镜，视场数≥22。 - 无穷远长距平场消色差相差物镜：4X NA≥0.12 WD≥10.8；10X NA≥0.25 WD≥9.3；20X NA≥0.45 WD≥5.0；40X NA≥0.58 WD≥3.5。 - 粗微调同轴调焦机构，配有限位装置和锁紧装置，微调手轮格值≤0.002mm。 - 物镜转换器≥5孔位，有防霉装置。 - 具多功能可拆卸载物台，配低位同轴柔性XY向移动调节手轮，机械式移动，移动范围：≥135mm×77mm，圆形透明载物台板，配水滴载物片、多功能载物片。 - 具有成像接口。 - 具备相衬聚光镜，工作距离≥55mm，配绿色滤色片。 - 透射照明系统为LED光源，寿命≥20000小时，亮度可调。 - 单台主要配置要求：主机1台，物镜4个，目镜2个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 5 | CO2细胞培养箱 | 2 | 5 | 10 | 10 | - 气套式。 - 容积：≥50L。 - 控温范围：Rt+5--60℃，温度波动：±0.3（@37）℃，温度均匀性：±0.5（@37）℃。 - CO2控制方式：红外线传感器。 - 浓度控制范围：0--20（vol%）,误差：±1.0％（@5.0％±0.5％）,均匀性：±0.2（vol%）。 - 过滤器种类：HEPA高效过滤器，直径≥0.3μm的颗粒，过滤效率≥97%。 - 具有可调间隔隔板。 - 可显示数据曲线界面等，数据可通过USB接口导出。 - 消毒方式：UV消毒。 - 单台主要配置要求：主机1台、隔板2块、保湿盘1个、双级减压阀1套。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |