麻醉机回路消毒机等设备技术参数及配置要求

招标编号：2023122017

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机回路消毒机 | 1 | 19.5 | 19.5 | 16 | - 采用闭环控制技术。在运行过程中对臭氧浓度、温度等进行实时监测,以达到稳定的气体输出,实现雾化、消毒、干燥的功能。 - 消毒机单循环模式，即可动态消杀所有麻醉机、呼吸机气体流经管道、端口。 - 工作模式：2个程序模式(呼吸机、麻醉机)，1个手动模式(其他设备)。 - 麻醉机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。 - 呼吸机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。 - 其他模式：雾化程序：10～60min可选（可关闭），步进值10min。 - 消毒程序：30～120min可选（可关闭），步进值10min。 - 干燥程序：10～60min可选，步进值10min。 - 单台主要配置要求：主机1台、波纹管2根。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 2 | 脑波体感音乐治疗椅 | 1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | - 对失眠、焦躁、抑郁、焦虑等多种亚健康疾病提供≥30余种评估量表。 - 治疗模式：五音疗法治疗模式和音乐治疗模式。 - 治疗时间：5min-90min可调，步进5min。 - 功效强度：0-100可调。 - 振动强度：0-100可调。 - 用户管理：对用户基础信息，评估报告等信息进行管理。 - 设备通过App进行评估及处方下发进行康复理疗并将康复过程生成对应评估报告。 - 传输方式：蓝牙通讯。 - 人体工程学床垫：床垫双侧凸起支撑用户身体，以起到安全保护及心理暗示作用。 - 单台主要配置要求：体感音波放松仪1台、平板电脑2台、床垫1个、体感音乐放松椅1张。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 3 | 超短波治疗仪 | 2 | 3 | 6 | 4.8 | - 输出功率：≥200W，允许偏差±20%。。 - 工作频率：≥27MHz，允许偏差±0.6%。 - 治疗时间：多档可调，允许偏差±10%。 - 连续工作时间≥4h。 - 单台主要配置要求：主机1台、大中小号硅橡胶电极板各1对、电极布套1套、硅胶输出线2条。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 4 | 低周波治疗仪 | 2 | 4 | 8 | 8 | - 可输出波形≥6种，每个波形可设定不同的治疗方式； - 脉冲宽度范围46µs-2.5ms，可适用不同患者的治疗； - 输出电流有效值为0-80mA，输出范围内连续可调； - 脉冲频率0-1000Hz，频率精度±10%； - 具有短路过流及空载保护功能、双重保护和隔离保护功能； - 双通道输出 - 输入功率：≥100W - 工作模式：≥25种 - ≥3.5寸液晶显示屏 - 单台主要配置要求：主机1台、连接输出线2条、理疗电极片10对、治疗台车1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 5 | 五官超短波 | 1 | 1.98 | 1.98 | 1.6 | - 输出功率：≥50W 允许偏差±20%。 - 工作频率：≥27MHz 允许偏差±0.6%。 - 治疗时间：多档可调，允许偏差±10%。 - 使用电源：～220V, 50Hz。额定输入功率280VA。 - 连续工作时间≥4h。 - 单台主要配置要求：主机1台、大中小号硅橡胶圆电极各1对、治疗臂2支、硅胶输出线2条。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 6 | 心理测评系统 | 1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | - 量表：≥16大类≥160个专业心理量表，涵盖智力与能力类、心理健康综合类、个性气质与人格类、家庭功能与人际关系类、儿童心理类、老年心理类、睡眠类、抑郁焦虑相关类、职业生涯规划类等。 - 心理测评系统可适用于单机、局域网、互联网等多种网络环境。 - 系统支持组织结构自由添加，可手动拖动调整。权限绑定使用角色，保证不同级别分类管理，不同级别不同权限，支持用户注册自定义信息的填写。 - 所有量表题库都具有语音播报功能。 - 量表任务分配后，可随时查看已完成和未完成的名单，支持分段测评，断点续评，支持PC端、移动端（手机、平板）的互联网网页访问使用。 - 心理专业人员可按预警条件排序筛选，生成预警人员群体表格。 - 测试完成后，系统会自动生成测试报告，报告内容包括图形、各项因子得分、结果分析语、指导建议等。 - 系统支持测评结果基本统计，如团体的心理测评整体状况统计。支持数据导出到EXCEL。 - 系统可根据任务分配完成情况，生成各组织结构下的完成情况统计图表。 - 系统具有二维码扫码注册、扫码登录、扫码测试、扫码查看报告等功能。 - 中医检索：检索中医针对神志病问诊诊疗的方式方法。 - 系统具有身体质量指数（BMI）查询功能； - 测评系统具有专业的营养库查询模块。模块包括日常饮食中各类食物的蛋白质、热量、膳食纤维、钙、铁、必需氨基酸、非必需氨基酸等的含量等的常询功能。 - 数字音频：具有舒缓、积极、温暖、减压等音频分类，≥20种音频。可自定义添加音频类别，自行添加音频，设定音频时间。管理员可发布音频任务。 - 具有≥20种健康小常识：预防近视、健康饮食、强身健体、牙齿保护、科学作息、糖尿病、艾滋病、肝炎、保护肺、保护肝、保护肾、保护胃等。 - 心理课堂管理：可自定义增加课堂分类、增加发布心理课堂（包括课堂名称、课堂内容）。 - 单台主要配置要求：软件安装光盘 1套、加密狗1个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 7 | 加压冷热敷机 | 1 | 12 | 12 | 9.6 | - 适用范围：主要用于对患者局部冷敷或热敷。 - 冷敷、热敷、常压、脉动加压、计时、计次任意组合，各组可以单独设置和工作。 - 治疗模式：计次式、计时模式可选。 - 冷敷温度：6℃-15℃可调，时间、压力、温度可调。 - 热敷温度：38℃-50℃可调，时间、压力、温度可调。 - 可进行时间设定，误差≤1min。 - 脉动压力：具有缓解局部压力、促进静脉回流，预防静脉血栓、促进血液循环功能。脉动加压和常压可任意切换。 - 全自动一键式操作，自动记忆和识别初次治疗模式。主机启动后3分钟内达到设定温度。 - 具备液位探测传感装置、超限、超时、过载、过压、超温、缺水自动提示功能。 - 具有智能PWM自动功率补给控温，温度控制精度可长时间保持在设定温度±0.5℃范围内。 - 过压保护可设置范围：20-35kpa - 单台主要配置要求：主机1台、肘部水囊1只、膝部水囊1只、大腿水囊1只、肩部水囊1只、制冷剂1瓶、踝部水囊1只。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 8 | 磁振热治疗仪 | 1 | 4 | 4 | 4 | - 采用磁场、振动、热疗三种物理因子同时进行同步治疗，由同一种导子同时输出。 - 磁导子具有温热治疗及急性炎症期无热量治疗方式。 - 磁场强度：0～38mT。 - 磁振动频率：磁振动频率为34-70Hz，精度为±10%。 - 振动输出电压：最大输出电压有效值＜50V。 - 输出温度：40℃-55℃可选。 - 定时功能：定时时间在0min-99min范围内可调，精度±1min。 - 具有短路及过流保护功能、双重超温及隔离保护功能。 - 输出通道：双通道 - ≥7种治疗模式 - ≥7寸彩色液晶显示屏 - 单台主要配置要求：主机1台、机柜1个、温热导子2个、绑带6条、治疗台车1台 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 9 | 光子治疗仪 | 1 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | - 半导体固态光源，点阵芯片集成。 - 峰值波长：红光640±10nm，蓝光460±10nm。 - 光功率密度：红光≥1500mW/cm²，蓝光≥1500mW/cm²。 - 最大治疗深度：≥10cm。 - 光斑均匀性：有效红光辐照度的均匀性＞0.4。 - 光功率稳定度：光功率变化率≤±3%。 - 红蓝光自动切换功能：蓝光源照射后自动启动红光照射。 - 能量调节方式：多级能量可调。 - 照射治疗模式：持续、脉冲。 - 定时时间：0min-99min连续可调。 - 温度反馈功能：具有温度反馈功能，温度误差±2℃。 - 特定照射距离下的温升和光功率密度（距离光杯口10cm处，照射15min）：水膜温升≤3℃，光功率密度≥40mW/cm²。 - 单台主要配置要求：主机1台、防护眼罩2副 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 10 | 调Q激光治疗仪 | 1 | 25 | 25 | 25 | - 激光波长：1064nm±5nm、532nm±5nm。 - 激光光源：Nd：YAG调Q激光光源。 - 激光脉冲输出方式：单脉冲、重复脉冲。 - 波长选择输出方式：1064nm、532nm、1064&532nm。 - 脉宽：≤6.5ns。 - 最大脉冲输出能量：1064nm≥1200mJ，532nm≥550mJ。 - 激光脉冲输出频率：1064nm：单次、1Hz-5Hz；532nm：单次和1Hz。 - 显示：脉冲计数、水温、水流、故障提示等信息。 - 激光治疗面能量密度：0.1J/cm2-200J/cm2。 - 光斑直径：1mm-6mm可调。 - 瞄准光波长及功率：630nm-680nm，Pc≤5mW。 - 冷却系统：水冷加空气压缩冷凝双循环。 - 单台主要配置要求：主机1台、导光臂1套（配手具1副）、脚踏开关1个、钥匙2把、防护眼镜2副、防护眼罩2副、激光标志1套。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 11 | 胰岛素泵 | 3 | 3.3 | 9.9 | 9.9 | - 基础率范围：0.05-35U/H，增量：0.05 U/H，≥3种基础率输注模式，每种可设1-48段基础率。 - 临时基础率:时间范围0.5-24H，设定范围0.05-35U/H，可设置常规基础率的百分比或胰岛素输注速度。 - 大剂量设定范围:0.1-25 U，增量:0.1 U，大剂量输注方式：正常、方波、双波等，具有声响大剂量功能。 - 大剂量计算程序:大剂量向导。 - 报警记录:回顾≥36次报警时间及报警事件。 - 低液量报警:可选择剩余单位模式（剩余5-50单位报警）与剩余时间模式（剩余2-24小时报警）。 - 软件报告图：多日探头血糖趋势图，多日探头平均值（图），多日睡前与三餐探头血糖，每日SMBG血糖状况，探头血糖状况，胰岛素输注，CHO摄入，探头时间，大剂量次数，充盈事件，多日血SMBG血糖状况，探头平均值，AUC，胰岛素量与CHO摄入等。 - 提醒功能:每天≥8次提醒；血糖测试提醒，大剂量后0.5-5小时提醒。 - 数据传输功能:无线电射频传输，可与血糖仪射频通讯。 - 适用胰岛素:可选常规U-100或速效U-100。 - 输注精度:精度<±2%。 - 充盈:定量充盈和手动充盈可选,记录≥20次充盈时间历史。 - 大剂量记录:≥24个大剂量历史事件。 - 防水等级: ≥IPX7防水标准。 - 电池：一节AAA电池，使用寿命≥3周，低电量报警提示。 - 单台主要配置要求：主机1台、腰带夹1个、皮套1个、电池锁扣1个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目接受进口产品投标。 |
| 12 | 胰岛素泵（贴敷式） | 3 | 3.3 | 9.9 | 9.9 | - 模式：贴敷式无管路。 - 大剂量输注方式：常规、方波、双波。 - 基础率速度：0.025U/H-35U/H，增量：0.025U/H。 - 大剂量输注：0.025-25U，≥3个预设值。 - 初始基础率：0.025-35U/H，默认：0.5U/小时。 - 胰岛素自动分配功能：6段法，24段法。 - 基础率预置，≥3种预设，每种预置可设置≥48个输注速度。 - 临时基础率U/小时、%和关闭三种设置方式，可记忆≥3组最近输入值。 - ≥70mAh锂电池,可重复充电±200次。 - 胰岛素泵控制器：无线独立控制器、蓝牙连接、液晶显示屏、全中文操作界面、智能手机操作模式、可切换中、英文、显示剩余药量和剩余电量。 - 胰岛素泵输注误差≤±5%。 - 自检功能：双处理器相互检查，每2秒一次自检。 - 防水等级: ≥IPX4防水标准。 - 报警方式：音频、震动、灯光、显示。 - 安全系统：最大餐前大剂量限制、每小时最大基础量限制、低药量报警、输注系统阻塞报警、低电量报警、泵故障报警。 - 具有键盘锁定功能。 - 单台主要配置要求：主机1台（含电池2个、充电器1个）、控制器1台（含电池1个、充电器1个）、助针器1个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 13 | 电子皮肤镜 | 1 | 28 | 28 | 28 | - 摄像机≥500万像素。 - 成像视觉分辨力：放大等级20时，成像视觉分辨力≥70线对/mm；放大等级大于100时，成像视觉分辨力≥100线对/mm。 - 成像视野范围：20倍≥19mm×14mm；220倍≥1.6mm×1.2mm。 - 图像成像均匀度≥95%。 - 图像缺陷：图像中央四分之一面积的范围内不允许出现缺陷像素。 - 镜头应支持多种图像观察方法，包含：偏振光法、非偏振光法、浸润式、非浸润式、接触式、非接触式的任意组合使用。 - 具有锥形镜头罩用于指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位。 - 具有介入镜头罩用于支持标记活检部位、支持介入活检术功能。 - 接触式观察方法具有玻璃光学接触面，光学接触面具有标尺显示功能； - 提供≥6种模式21种分析方法。 - “模式法”应不少于：模式法-（黑素细胞）痣、模式法-黑素瘤、模式法-面部黑素瘤、模式法-肢端黑素细胞性皮损、模式法-非黑素细胞性肿瘤、模式法-色素减少性皮肤病、模式法-非色素性皮肤肿瘤、模式法-红斑鳞屑性疾病、模式法-甲病、模式法-毛发、模式法-感染性皮肤病、模式法-寄生虫性皮肤病。 - 单台主要配置要求：主机1台、工作站软件1套、微观摄像机1个、彩色喷墨打印机1台、台车1台、镜头罩14种、图谱1本、手持皮肤镜1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 14 | 伍德镜 | 1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | - 水平分辨率≥500TVL。 - 光源：紫外（荧光检查灯珠）≥6颗。 - 光源输出峰值波长370±15nm。 - 受照面最大光源辐照强度≥1.5mW/cm²。 - 荧光光斑直径≥20cm。 - 具有显示测量距离功能。 - 具有辅助诊断功能：专家分析模块，包括：色素障碍性皮肤病（色素增加性皮肤病、色素减退性皮肤病）、感染性皮肤病、红斑鳞屑性皮肤病、神经精神障碍性皮肤病、变态反应性皮肤病、皮肤附属器疾病、代谢障碍性皮肤病、寄生虫昆虫及其他动物性皮肤病、血管性皮肤病、遗传性皮肤病、皮肤肿瘤等十二类。 - 单台主要配置要求：主机1台、数码伍德镜1个、皮肤毛发观察仪软件1套、台车1台、脚踏开关1个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 15 | 多功能激光光电平台 | 1 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | - 光源类型：LED光源。 - 光源组成：≥150颗集成芯片均匀排列。 - 波长：≥633nm±5nm。 - 输出强度：100-150mW/cm2 ±20%。 - 脉冲频率：2Hz±1Hz。 - 脉冲宽度：250ms±10ms。 - 工作模式：连续、脉冲模式。 - 出光口面积：≥10cm×8cm。 - 抬升动力系统：≥360°四关节旋转臂。 - 显示：≥8寸液晶显示。 - 操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制。 - 定时范围：1～99min，步长≥1min。 - 治疗头具有温度指示功能。 - 单台主要配置要求：主机1台、弯臂（含连接线）1个、治疗模块1个、防护眼镜2副、防护眼罩2副、开关钥匙2把。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |