液氮罐等设备技术参数及配置要求
招标编号：2024051606
	包号
	设备名称
	数量（台/套）
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	最高限价（万元）
	主要技术要求

	1
	液氮罐
	2
	0.8
	1.6
	1.6
	1. 容积≥50L，口径≥125mm。

2. 静态液氮保存期＞110天。

3. 方提桶数量≥6个。

4. 方提桶层数≥6个，每层配对应标本盒。

5. 可储存2ml内旋管数量≥900个。
6. 单台主要配置要求：液氮罐1个、方提桶6个。

7. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
8. 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	
	液氮罐
	1
	0.2
	0.2
	0.2
	1. 容积≥10L，口径≥50mm。

2. 静态液氮保存期＞80天。

3. 静态液氮蒸发量：≤0.12L/D。
4. 提桶数量≥5个，每层配对应标本盒。

5. 单台主要配置要求：液氮罐1个。

6. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
7. 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	2
	振荡恒温干浴器
	1
	0.98
	0.98
	0.98
	1. 控温范围：室温+5℃～100℃，控温精度：≤±0.3℃。
2. 温度稳定性：@40℃：±0.3℃，@100℃：≤±0.3℃。
3. 温度显示精度：≤0.1℃。
4. 振荡转速范围：广于或等于300～1800rpm，振荡幅度与方式：≥2mm(水平回转)。
5. 具定时功能：1m-99h59m/0为无限长。
6. 升温速度：≤15min(25℃升至100℃)。
7. 最大功率：≥180W。

8. 直流无刷电机，多种模块可替换，LCD液晶显示，具有可编程功能。
9. 具有断电恢复功能，温度校准功能、短振荡点动功能。
10. 单台主要配置要求：主机1台、常用适配模块2个。

11. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
12. 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	
	恒温金属浴
	2
	0.33
	0.66
	0.66
	1. 控温范围：室温+5℃～100℃。
2. 控温精度误差≤±0.3℃，温度稳定性≤±0.3℃，显示精度≤0.1℃。
3. 升温时间：≤15min（25℃升至100℃）。
4. 最高温度≥100℃。
5. 具定时功能：1m～99h59m/0为无限长。
6. 多种模块可替换。
7. 单台主要配置要求：主机1台、常用适配模块2个。

8. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
9. 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	
	恒温水浴锅
	1
	0.285
	0.285
	0.285
	1. 控温范围：室温+5～100℃。
2. 恒温波动度：≤±0.2℃。
3. 温度显示精度≤0.1℃。
4. 具有定时功能。
5. 有效容积：≥12L。
6. 功率：≥800W。
7. 单台主要配置要求：主机1台。

8. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
9. 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	3
	多管涡旋震荡仪
	1
	0.88
	0.88
	0.88
	1. 转速范围：广于或等于500～2000rpm，调速精度：≤±1rpm。
2. 振幅：≥3.5mm。
3. 具定时功能：1m～99h59min/0为无限长。
4. 间歇间隔定时范围：1～99S，间歇运行定时范围：1～999S。
5. 最大载重：≥4.5kg，功率：≥75W。
6. 多种模块可选，LCD显示。
7. 样品容纳数量≥100管。
8. 单台主要配置要求：主机1台、常用适配模块2个。

9. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
10. 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	
	迷你多管混匀仪涡旋振荡器
	4
	0.2
	0.8
	0.8
	1. 操作方式：旋钮+刻度。
2. 圆周直径：≥3.5mm。
3. 振荡方式：圆周涡旋。
4. 运行方式：连续运转或点动。
5. 速度范围：广于或等于0～2500rpm。
6. 多种适配器可以选择，可适用0.2-50ml 微量管和直径≤ 108mm的试管或小容器。

7. 可替换不同振动模块，电机无级调速，具减震机脚。
8. 单台主要配置要求：主机1台、适配器3个。

9. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
10. 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	
	迷你离心机
	4
	0.12
	0.48
	0.48
	1. 直流电机驱动, 开盖自动停机。
2. 可更换转子。
3. 加速时间≤6秒，达到指定转速可以快速停机。
4. 最高转速≥7000r/min。
5. 最大相对离心力＞2900xg。
6. 噪音≤55dB。
7. 单台主要配置要求：主机1台、适配转子2个（规格1.5ml；0.2ml）。

8. 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
9. 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。


