振荡恒温干浴器等设备技术参数及配置要求

招标编号：2024061907

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振荡恒温干浴器 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - 控温范围：室温+5℃～100℃，控温精度：≤±0.3℃。 - 温度稳定性：@40℃：±0.3℃，@100℃：≤±0.3℃。 - 温度显示精度：≤0.1℃。 - 振荡转速范围：广于或等于300～1800rpm，振荡幅度与方式：≥2mm(水平回转)。 - 具定时功能：1m-99h59m/0为无限长。 - 升温速度：≤15min(25℃升至100℃)。 - 最大功率：≥180W。 - 直流无刷电机，多种模块可替换，LCD液晶显示，具有可编程功能。 - 具有断电恢复功能，温度校准功能、短振荡点动功能。 - 单台主要配置要求：主机1台、常用适配模块2个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 恒温金属浴 | 2 | 0.33 | 0.66 | 0.66 | - 控温范围：室温+5℃～100℃。 - 控温精度误差≤±0.3℃，温度稳定性≤±0.3℃，显示精度≤0.1℃。 - 升温时间：≤15min（25℃升至100℃）。 - 最高温度≥100℃。 - 具定时功能：1m～99h59m/0为无限长。 - 多种模块可替换。 - 单台主要配置要求：主机1台、常用适配模块2个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 恒温水浴锅 | 1 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | - 控温范围：室温+5～100℃。 - 恒温波动度：≤±0.2℃。 - 温度显示精度≤0.1℃。 - 具有定时功能。 - 有效容积：≥12L。 - 功率：≥800W。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 2 | 多管涡旋震荡仪 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | - 转速范围：广于或等于500～2000rpm，调速精度：≤±1rpm。 - 振幅：≥3.5mm。 - 具定时功能：1m～99h59min/0为无限长。 - 间歇间隔定时范围：1～99S，间歇运行定时范围：1～999S。 - 最大载重：≥4.5kg，功率：≥75W。 - 多种模块可选，LCD显示。 - 样品容纳数量≥100管。 - 单台主要配置要求：主机1台、常用适配模块2个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 迷你多管混匀仪涡旋振荡器 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | - 操作方式：旋钮+刻度。 - 圆周直径：≥3.5mm。 - 振荡方式：圆周涡旋。 - 运行方式：连续运转或点动。 - 速度范围：广于或等于0～2500rpm。 - 多种适配器可以选择，可适用0.2-50ml 微量管和直径≤ 108mm的试管或小容器。 - 可替换不同振动模块，电机无级调速，具减震机脚。 - 单台主要配置要求：主机1台、适配器3个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 迷你离心机 | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.48 | - 直流电机驱动, 开盖自动停机。 - 可更换转子。 - 加速时间≤6秒，达到指定转速可以快速停机。 - 最高转速≥7000r/min。 - 最大相对离心力＞2900xg。 - 噪音≤55dB。 - 单台主要配置要求：主机1台、适配转子2个（规格1.5ml；0.2ml）。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |