振荡恒温干浴器等设备技术参数及配置要求
招标编号：2024061907
	包号
	设备名称
	数量（台/套）
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	最高限价（万元）
	主要技术要求

	1
	振荡恒温干浴器
	1
	0.98
	0.98
	0.98
	控温范围：室温+5℃～100℃，控温精度：≤±0.3℃。
温度稳定性：@40℃：±0.3℃，@100℃：≤±0.3℃。
温度显示精度：≤0.1℃。
振荡转速范围：广于或等于300～1800rpm，振荡幅度与方式：≥2mm(水平回转)。
具定时功能：1m-99h59m/0为无限长。
升温速度：≤15min(25℃升至100℃)。
最大功率：≥180W。

直流无刷电机，多种模块可替换，LCD液晶显示，具有可编程功能。
具有断电恢复功能，温度校准功能、短振荡点动功能。
单台主要配置要求：主机1台、常用适配模块2个。

配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	
	恒温金属浴
	2
	0.33
	0.66
	0.66
	控温范围：室温+5℃～100℃。

控温精度误差≤±0.3℃，温度稳定性≤±0.3℃，显示精度≤0.1℃。

升温时间：≤15min（25℃升至100℃）。

最高温度≥100℃。

具定时功能：1m～99h59m/0为无限长。

多种模块可替换。
单台主要配置要求：主机1台、常用适配模块2个。

配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	
	恒温水浴锅
	1
	0.285
	0.285
	0.285
	控温范围：室温+5～100℃。

恒温波动度：≤±0.2℃。
温度显示精度≤0.1℃。

具有定时功能。

有效容积：≥12L。

功率：≥800W。

单台主要配置要求：主机1台。

配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	2
	多管涡旋震荡仪
	1
	0.88
	0.88
	0.88
	转速范围：广于或等于500～2000rpm，调速精度：≤±1rpm。
振幅：≥3.5mm。
具定时功能：1m～99h59min/0为无限长。
间歇间隔定时范围：1～99S，间歇运行定时范围：1～999S。
最大载重：≥4.5kg，功率：≥75W。
多种模块可选，LCD显示。
样品容纳数量≥100管。
单台主要配置要求：主机1台、常用适配模块2个。

配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	
	迷你多管混匀仪涡旋振荡器
	4
	0.2
	0.8
	0.8
	操作方式：旋钮+刻度。

圆周直径：≥3.5mm。

振荡方式：圆周涡旋。

运行方式：连续运转或点动。

速度范围：广于或等于0～2500rpm。

多种适配器可以选择，可适用0.2-50ml 微量管和直径≤ 108mm的试管或小容器。

可替换不同振动模块，电机无级调速，具减震机脚。
单台主要配置要求：主机1台、适配器3个。

配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。

	
	迷你离心机
	4
	0.12
	0.48
	0.48
	直流电机驱动, 开盖自动停机。

可更换转子。

加速时间≤6秒，达到指定转速可以快速停机。

最高转速≥7000r/min。

最大相对离心力＞2900xg。

噪音≤55dB。
单台主要配置要求：主机1台、适配转子2个（规格1.5ml；0.2ml）。

配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。
其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。


