经皮黄疸仪设备技术参数及配置要求
招标编号：2024111416
	包号
	设备名称
	数量（台/套）
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	最高限价（万元）
	主要技术要求

	1
	经皮黄疸仪
	2
	2
	4
	4
	光源:氙闪光灯；光源使用寿命≥150000次

底座内置检查屏，最大显示值：≥25.0mg/dL(425μmol/L)；准确度：±1.5mg/dL（±25.5μmol/L）；重复性：≤3% 

信息提示：低电压提示

检查屏(波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为)：预定值为“0”的检查屏为1±0.1；预定值为“20”的检查屏为5±0.57.平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式.时间设置：

可实现时间日期的修改

亮度调节：屏幕亮度可调节；

测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换

历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志的标记 10.使用期限：＞6年 11.配备充电基座,内置充电电池可长效充电,充满后可连续测量≥2000次


