全身心肺复苏模拟人（带操作屏）

一、项目概况

1.用途：通过高度仿真的设计，为学员提供心肺复苏与AED使用的实操训练。

★2.本项目不接受进口产品投标。

二、主要技术及系统要求

1、模拟人体全身模型需具有逼真的解剖结构和真实的按压手感。具有可触及和能观察到乳头、胸骨、肋骨及剑突等关键解剖标记。模型各项参数及反馈的指标分数需符合AHA指南；模拟人下巴可活动需可支持使用以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 压额提颌、推下颚；可在不需要使用工具的情况下移除及更换肺部及面皮。

2、模拟人头部可180度左右转动，支持进行通气包括：口对口 、口对鼻、面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM）；模拟人可在通气时清楚显示胸部起伏情况：在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据；模型可提供通气声音反馈，包括通气适量，通气过量等不同的声音提示，音量大小可以调节。

3、 模型具有可通过手动达到感知双侧颈动脉搏动；有不同的胸部硬度：模拟人的胸部硬度有≥3种选择（包含30公斤、50公斤、60公斤）；模拟人有传感器可测量至少包括：1）、按压深度；2）、按压间隙；3）、按压频率；4）、回弹是否充足；5）、可反馈通气量及通气频率；6）、可反馈手放置位置的正误；7）、可以测量并给予0~100分的评分。（提供彩页或图片证明）

4、可使用手机或iPad免费下载APP连接模型，且可反馈心肺复苏的质量，反馈包括以下内容：显示环节总分，环节时间，提供改进建议，显示总按压分数，按压次数，平均按压深度，正确按压百分比，正确回弹百分比，正确手部位置百分比，平均频率，可显示总通气分数，总通气次数，通气不足次数，通气良好次数，通气过量的次数，显示平均按压通气循环，平均通气量。提供CCF值，章节时间，按压时间，中断时间，最久暂停时间。（提供手机或iPad有以上反馈质量信息的截图证明）

5、模型配备可充电式锂电池。 模型的充电和供电使用新USB－C接口，连接口位于模型右侧。 电池充满电后运行时间不低于34小时。 充电时间：0%~90% ≤3小时，90%~100%≤1小时。 电池寿命大于 700次充电。

6、模型的CPR质量评估算法与评分标准，须基于最新国际心肺复苏指南。（提供国际心脏协会开具的证明文件）

7、模型左右双侧的肩部、胸部、腹部共有6个卡扣孔位。（提供实物图片证明）

8、模型体内内置模拟人体生理结构的胸板，胸板和胸皮使用卡扣式安装，胸板内侧安装按压感应模块，按压感应模块与模型主板使用RJ45网口连接。（提供模拟人体胸骨的胸板的照片和按压感应模块与模型主板的连接照片）

9、模型内置可以更换的按压板，在按压板和胸板之间可以安装可更换的肺袋，按压板的下方配置模型按压深度的感应测量模块。（提供实物图片证明）

10、模型的右肩膀配置模型的外接电子显示器的连接延长线。延长线的长度至少8厘米，当延长线不使用时可以隐藏在卡孔中，便于整理。（提供实物图片证明）

11、模型内部的排气管路排气口位于模型的右侧，排气管的直径至少2厘米。模型气道的肺袋规格至少为20cm*30cm。

12、模型配置拉链式上衣。模型的宽度至少32cm,高度至少70cm，模型的手提袋为拉链式，当拉链都拉开后可以做跪垫使用，打开后至少为75cm*130cm。手提袋既可以手提，也可以进行单肩背。

13、模型支持连接的设备有：电子显示器、安装APP的手机、安装APP的Ipad平板、具体反馈装置根据实际的需求进行选配。支持多台（≥6台）模型同时连接到下面的任何一种设备：1）、安装APP的手机；2）、安装APP的Ipad平板。（提供设备同时连接≥6台模型的照片）

14、可在APP中查看模型总的按压次数和通气次数，方便使用者了解模型使用情况，及时进行维护和保养。（提供APP截图证明）

15、App内提供导师和学员两种用户角色供选择使用，导师角色可选择培训用指南，（包括AHA ，ERC 和新加坡最新复苏指南。）导师可根据本地实际设置操作标准，可选择深度单位为英制还是公制。可选择心肺复苏算法是单个施救者还是双人施救者。导师可以排列模型位置，对模型重命名，可以保存培训数据并事后查看。

★三、单套配置要求

1.全身心肺复苏模拟人（带操作屏）  1套

2.模型面皮（含模型本身面皮）  2套

3.模型气道（含模型本身气道）  2套

4.按压弹簧30kg（软质）  1个

5.按压弹簧60kg（硬质）  1个

6.模型衣服  1件

7.运输软包  1个

8.反馈电子显示屏  1块

9.移动平板终端  1个

10.中文说明书  1套（另电子版1份）

11.中文操作流程卡(过塑)   1套

12.中文维修手册  1套（另电子版1份）。

四、商务条款及其他要求

★1.交货日期：30（天）日历日内。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.报价：人民币报价。

4.付款条件：签订合同和财政资金到位后，采购人支付中标人不超过合同金额70%的预付款，设备验收合格后支付设备尾款（若资金不足以支付尾款，可据实支付部分款项，待资金到位后支付余款）。若资金到位且设备验收合格，可一次性支付100%验收款。当采购人2025年的资金预算不足以支付项目款项时，则需顺延至2026年支付。

5.如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。

★6.售后服务

（1）有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。

（2）提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册等。

（3）对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥3年，保修期3年。质保期内保修费用由中标人承担。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期质保期满起计算。

（4）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。

（5）保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。

- 质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。

（7）安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训，保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

（8）在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：①开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；②开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；③开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

（9）投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。

★7.交货时，设备出厂时间：≤1年（以合同签订日期为准）。

★8.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责系统接口费，保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。

9.网络安全：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。（提供承诺函，格式自拟）

五、综合评分表

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（60分） |  |  |  |
|  | 所投产品技术参数响应情况评价 | （一）评分内容： “一、主要技术及系统要求”部分技术参数全部满足得60分；每负偏离一项扣4分，最低0分。 （二）评审依据： 《用户需求书条款响应一览表》。 | 60 | 60 |
| 二 | 商务部分（10分） |  |  |  |
|  | 同类销售业绩 | （一）评分内容： 2022年1月1日至本项目投标截止之日（以合同签定日期为准），投标人提供核心产品（同一品牌同一型号）的销售业绩，每提供1份得1分，满分2分。 （二）评分依据： 提供投标人的销售合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）。 | 2 | 2 |
|  | 质保期 | （一）评分内容： 必须满足用户质保要求的情况下，质保期每增加一年得1.5分，满分3分。 （二）评分依据： 《用户需求书条款响应一览表》 | 3 | 3 |
|  | 诚信 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。 | 5 | 5 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注： 1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 | 30 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |

母乳分析仪

一、项目概况

1.用途：用于分析母乳营养成分，指导产妇合理饮食。

★2.本项目不接受进口产品投标。

二、主要技术及系统要求

1、检测项目包含：脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、能量、矿物质。

2、检测原理：采用红外光谱分析技术。

3、适用范围：初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳。

4、自动分析系统：安全、精准、智能、快捷的辅食添加指导、乳母代谢调理和营养指导的综合分析；智能出具“母乳成分分析报告单”、“母亲推荐食谱报告单”、“母亲食物交换份报告单”；同时可出具“母亲膳食调查报告单”“母亲膳食指导报告单”、“儿童膳食调查报告”、“儿童膳食指导报告单”、“儿童体格发育评价报告单”、“儿童喂养行为调查报告单”。

5、测量重复性：≥99%；绝对值重复性：≥99%。

6、误差：≤1%。

7、样品位：5个（可同时检测5人）。

8、测量步骤：一键完成自动测试、无须清洗排空，操作简单、维护方便。

9、检测模式：五人七项同时检测，采用一次性使用母乳测量杯，每支测量杯采用PMMA材质带盖设计且独立密封包装，避免了样品交叉污染，省去清洗环节，避免了水和清洗液对样品的干扰，提高了检测精度、稳定性，延长仪器使用寿命。

10、根据母乳成分检测结果，调整食谱中的营养成分，出具每日定量食谱，提供每日所需营养素的精确摄入量，确保营养均衡；食谱中包含具体食物的分量，帮助乳母和婴儿准确控制每日摄入，易于理解可执行。

11、数据管理：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出等管理。

12、数据统计：可对不同哺乳阶段、年龄、身高、体重等产妇信息，婴儿不同月龄、性别、体重等信息，乳汁检测结果进行分类统计。

13.食物食谱开发功能：医生可调整能量，可自主开发、制作、添加本地适宜改善母乳质量的食物和食谱。

14、最小样本量：≤0.3ml。

15、≥10英寸高清护眼显示器。

16、输出报告：A4中文报告单，自动分析检测结果并生成指导建议，报告实时打印。

★三、配置要求

1.主机一台

2.中文说明书  1套（另电子版1份）

3.中文操作流程卡(过塑)  1套

4.中文维修手册  1套（另电子版1份）。

四、商务条款及其他要求

★1.交货日期：30（天）日历日内。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.报价：人民币报价。

4.付款条件：货到安装验收合格并提供全额发票后付100%的货款。

5.如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。

★6.售后服务

（1）有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。

（2）提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册等。

（3）对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期内保修费用由中标人承担。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期质保期满起计算。

（4）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。

（5）保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。

- 质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。

（7）安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训，保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

（8）在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：①开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；②开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；③开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

（9）投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。

★7.交货时，设备出厂时间：≤1年（以合同签订日期为准）。

★8.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责系统接口费，保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。

9.网络安全：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。（提供承诺函，格式自拟）

五、综合评分表

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（60分） |  |  |  |
|  | 所投产品技术参数响应情况评价 | （一）评分内容： “一、主要技术及系统要求”部分技术参数全部满足得60分；每负偏离一项扣3.75分，最低0分。 （二）评审依据： 《用户需求书条款响应一览表》。 | 60 | 60 |
| 二 | 商务部分（10分） |  |  |  |
|  | 同类销售业绩 | （一）评分内容： 2022年1月1日至本项目投标截止之日（以合同签定日期为准），投标人提供核心产品（同一品牌同一型号）的销售业绩，每提供1份得1分，满分3分。 （二）评分依据： 提供投标人的销售合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）。 | 3 | 3 |
|  | 质保期 | （一）评分内容： 必须满足用户质保要求的情况下，质保期每增加一年得0.5分，满分1分。 （二）评分依据： 《用户需求书条款响应一览表》 | 1 | 1 |
|  | 售后服务响应时间 | 自接到报修电话到到达采购单位的时间： 小于3小时（含）得1分， 3-5小时（含）得0.5分， 5小时以上不得分。 提供承诺函，格式自拟。 | 1 | 1 |
|  | 诚信 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。 | 5 | 5 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注： 1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 | 30 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |

熏蒸床

一、项目概况

1.用途：用于局部或全身中药熏蒸治疗。

★2.本项目不接受进口产品投标。

二、主要技术及系统要求

1.输入功率≥3500VA，两路独立超温保护装置。

2.一体机，操作系统位于治疗舱盖上，无需另外设置工作台

3.躺式结构，适用于局部熏蒸、半身熏蒸及全身熏蒸治疗。

4.治疗床温度包含35℃～45℃可调，步长1℃。

5.分为三温区，三区温度和独立设置。

6.熏蒸温度均匀性≤5℃。熏蒸温度稳定性≤5℃。

7.具有温度控制及显示装置，熏蒸温度最高不超过45℃。

8.熏蒸时间范围1～99min可调，步长1min。

9.送风功能：开启或关闭送风功能，加液量≥12L。

10.清洁功能：非预热/熏蒸状态下，开启清洁功能，可清除异味。

11.熏蒸机有进水口与出水口，可设置自动上水与出水。

12.防干烧功能：启动预热或治疗后，当熏蒸机水槽内液位低于液位传感器低液位时，熏蒸机会自动加水。如遇特殊情况≥120s后仍无法加水至液位传感器高液位时，熏蒸机会提示(主控板上蜂鸣器持续短鸣)，并自动停止加热输出。

13.紧急停止功能：按下紧急停止按钮，重蒸机停止加热。

14.当温度超过设定温度时，第一路保护装置应启动，停止加热，当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。

15.如果第一路保护装置失效导致患者皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置应立即启动，切断加热装置的电源。

★三、单套配置要求

1.主机     1台

2.熔断器   2个

3.角阀     1个

4.编织管   2根

5.排水管   1根

6.生料带   1盒

7.过滤器   1个

8.枕头     1个

9.枕头垫   1个

10.中文说明书  1套（另电子版1份）

11.中文操作流程卡(过塑)  1套

12.中文维修手册  1套（另电子版1份）。

四、商务条款及其他要求

★1.交货日期：30（天）日历日内。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.报价：人民币报价。

4.付款条件：货到安装验收合格并提供全额发票后付100%的货款。

5.如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。

★6.售后服务

（1）有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。

（2）提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册等。

（3）对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期内保修费用由中标人承担。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期质保期满起计算。

（4）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。

（5）保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。

- 质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。

（7）安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训，保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

（8）在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：①开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；②开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；③开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

（9）投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。

★7.交货时，设备出厂时间：≤1年（以合同签订日期为准）。

★8.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责系统接口费，保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。

9.网络安全：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。（提供承诺函，格式自拟）

五、综合评分表

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（60分） |  |  |  |
|  | 所投产品技术参数响应情况评价 | （一）评分内容： “一、主要技术及系统要求”部分技术参数全部满足得60分；每负偏离一项扣4分，最低0分。 （二）评审依据： 《用户需求书条款响应一览表》。 | 60 | 60 |
| 二 | 商务部分（10分） |  |  |  |
|  | 同类销售业绩 | （一）评分内容： 2022年1月1日至本项目投标截止之日（以合同签定日期为准），投标人提供核心产品（同一品牌同一型号）的销售业绩，每提供1份得1分，满分3分。 （二）评分依据： 提供投标人的销售合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）。 | 3 | 3 |
|  | 质保期 | （一）评分内容： 必须满足用户质保要求的情况下，质保期每增加一年得0.5分，满分1分。 （二）评分依据： 《用户需求书条款响应一览表》 | 1 | 1 |
|  | 售后服务响应时间 | 自接到报修电话到到达采购单位的时间： 小于3小时（含）得1分， 3-5小时（含）得0.5分， 5小时以上不得分。 提供承诺函，格式自拟。 | 1 | 1 |
|  | 诚信 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。 | 5 | 5 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注： 1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 | 30 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |

6分钟步行测试系统

一、项目概况

1.用途：用于评估儿童心肺功能、运动耐力和整体健康状况的标准化工具，尤其适用于慢性疾病或运动能力受限的患儿。

★2.本项目不接受进口产品投标。

二、主要技术及系统要求

1.6分钟步行测试过程中，工作站界面实时显示心率、血氧、呼吸率等生理数据及显示实时曲线并形成趋势图。

2.系统支持测试准备阶段，按专家共识标准话术语音播报测试过程和注意事项介绍，测试阶段提供专家共识标准鼓励话术智能播报。测试阶段提供一键加圈/减圈，支持加圈智能语音及图示提醒功能。

3.具备心率变异性（HRV）分析功能，具体数据至少包括：meanNN、SDNN、RMSSD、SDSD、NN50、pNN50、TI、TINN时域指标分析; TP、ULF、VLF、LF、HF、LF/HF、LF norm、HF norm频域指标分析; SD1、SD2、SD1/SD2、CSI、CVI、ModifiedCSI、SampEn、DFA Alpha1、DFA Alpha2非线性域指标分析; 提供包含NN间期直方图、NN间期散点图、Lorenz散点图（庞加莱图）、二维功率谱密度分布图、DFA去趋势波动图至少5种可视化分析展示。

4.测试过程中支持患者体力不支、呼吸困难等实时异常事件添加及其对应处理方式，快速点选或者自定义编辑记录，处理方式持续时间总时长记录。

5.系统自动出具6分钟步行试验报告，报告包含但不限于: 患者个人信息、步行测试报告结论、步行测试报告数据、试验前评估及安全筛查、步行测试趋势图、步行测试终止原因、步行试验准备、测试、恢复阶段最快最慢心率及心电图、心率变异性分析、METs-日常活动参照表、测试结束后SpO2恢复至90%以上所需时长。

6.步行测试报告结论包含但不限于：实际步行距离、预测步行距离、实际距离与预测距离占比、平均速度、靶心率、心功能分级、METs值。

7.步行测试报告数据包含但不限于：测试过程中每分钟血氧、心率、呼吸率、灌注指数的平均值，静息和恢复阶段1分钟的平均值，测试过程中瞬时最大最小值。

8.步行测试趋势图中包含但不限于：心率、血氧、血压、呼吸率、灌注指数、加圈、事件。

9.测试过程中支持血压随时测量及血压数值自动及手动填写记录。

10.系统配套便携可穿戴无线生理信号采集设备，心电、血压、血氧均无外接线路采集及传输，心电采集器无导联线与心电电极贴相连。

11.工作站界面能同时实时显示心电记录仪、血压计、血氧饱和度仪的电量与当前连接状态。

12.系统提供6分钟步行测试前安全筛查与禁忌症排查、身体活动准备问卷(PAR-Q)、Borg呼吸困难评分及劳累度PRE评分、辅助氧疗、助行设备、试验当日吸入剂及用药使用情况记录。

13.系统支持血氧及心率开启报警功能，血氧及心率生理参数预警阈值上下限支持自定义，同时支持预警参数幅度偏置及时间迟滞个体化按需配置，确保生理参数稳定触发预警，有报警音提示。

14.系统内置标准评估问卷、量表，同时支持问卷量表自定义录入。系统支持按照病种灵活自定义配置评估任务模板，高效率快速创建个体化评估任务。支持药品、指标、疾病等基础数据自定义录入。

15.系统可选配运动训练监测功能，支持对进行运动训练的患者进行心率、血氧、血压的生理信号采集、以及生理数据的实时动态展示，并提供指标预警功能。

★三、单套配置要求

1.数字化6分钟步行测试系统  1套

2.移动工作站  1台

3.动态心电记录仪  1台

4.脉搏血氧饱和度仪  1台

四、商务条款及其他要求

★1.交货日期：30（天）日历日内。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.报价：人民币报价。

4.付款条件：货到安装验收合格并提供全额发票后付100%的货款。

5.如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。

★6.售后服务

（1）有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。

（2）提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册等。

（3）对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期内保修费用由中标人承担。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期质保期满起计算。

（4）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。

（5）保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。

- 质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。

（7）安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训，保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

（8）在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：①开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；②开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；③开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

（9）投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。

★7.交货时，设备出厂时间：≤1年（以合同签订日期为准）。

★8.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责系统接口费，保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。

9.网络安全：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。（提供承诺函，格式自拟）

五、综合评分表

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（60分） |  |  |  |
|  | 所投产品一般技术参数（非“▲”参数）响应情况评价 | （一）评分内容： 所投产品一般技术参数全部满足得60分，一般参数（非“▲”）每负偏离一项扣4分，扣完为止。 （二）评审依据： 《用户需求书条款响应一览表》。 | 60 | 60 |
| 二 | 商务部分（10分） |  |  |  |
|  | 同类销售业绩 | （一）评分内容： 2022年1月1日至本项目投标截止之日（以合同签定日期为准），投标人提供核心产品（同一品牌同一型号）的销售业绩，每提供1份得1分，满分3分。 （二）评分依据： 提供投标人的销售合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）。 | 3 | 3 |
|  | 质保期 | （一）评分内容： 必须满足用户质保要求的情况下，质保期每增加一年得0.5分，满分1分。 （二）评分依据： 《用户需求书条款响应一览表》 | 1 | 1 |
|  | 售后服务响应时间 | 自接到报修电话到到达采购单位的时间： 小于3小时（含）得1分， 3-5小时（含）得0.5分， 5小时以上不得分。 提供承诺函，格式自拟。 | 1 | 1 |
|  | 诚信 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。 | 5 | 5 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注： 1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 | 30 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |