脉搏波医用血压计

一、项目概况

1.用途：用于测量成人舒张压、收缩压和脉率。

★2.本项目不接受进口产品投标。

二、主要技术及系统要求

1、测量方法：脉搏波法（提供彩页或说明书或具有CMA资质第三方机构的检测报告证明）；

2、显示方法：LCD显示屏；

3、测量范围：压力0～300mmHg，脉搏数：40-180次/分（提供彩页或说明书或具有CMA资质第三方机构的检测报告证明） ；

4、测量准确度：压力：±2mmHg(±0.267kPa) 以内，脉率：≤±2% （提供彩页或说明书或具有CMA资质第三方机构的检测报告证明）；

5、存储容量：可存储不少于100组测量数据；

6、适合臂周范围包含：17cm～42cm；

7、袖带寿命：血压计在快充快放模式下连续老化 10 万次后，血压计性能仍能满足使用要求（提供彩页或说明书或具有CMA资质第三方机构的检测报告证明）；

8、具备肘部位置传感器；

9、臂筒角度调节：臂筒可以向左右转动≤10度；

10、测量体位：左右臂均可以测量；

11、抗菌设计：臂筒袖套部分可分离清洗，清洗后同样具有抗菌效果；

12、超压保护功能：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒钟。

★三、单套配置要求

1.主机  1台

2.搁手板  1块

3.臂套  2个

4.操作指南板  1块

5.热敏打印纸  1卷

6.中文说明书 1套（另电子版1份）

7.中文维修手册 1套（另电子版1份）

四、商务条款及其他要求

（一）★交货日期：签订合同后，经甲方通知后30（天）日历日内。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）报价：人民币报价。

（四）付款条件：签订合同后两年内，中标人根据采购人需求分批次送货，数量不超过合同总数量，货物到货且验收合格后，采购人按单价据实结算，若2026年资金不足支付，则顺延至2027年支付。

（五）如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。

（六）★免费保修期内售后服务要求

1.在免费保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内赶到现场进行修理或更换。

2.对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期自质保期满起计算。

3.免费保修期（质保期）内，所有服务及配件全部免费。

4.保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。

5.投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。

6.在质保期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：①90%＜开机率≤95%按一赔二延长质保期；②85%＜开机率≤90%按一赔五延长质保期；③开机率低于85%，供应商须无条件更换新机，并重新计算质保期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

（七）★免费保修期外售后服务要求

1.由设备制造商提供售后服务，2小时内响应，12小时维修工程师到位，并在24小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

2.投标时，供应商承诺保修期外，能及时为采购人提供备品备件、专用试剂及耗材。

3.质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。

（八）★其他服务要求

1.投标人须在签订合同之日起3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

2.运输、安装按照仪器说明书要求。

3.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

4.现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

5.投标人所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，投标供应商承担全部责任。

6.采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

（九）★交货时，设备出厂时间：≤1年（以合同签订日期为准）。

（十）★配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责系统接口费，保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。

（十一）网络安全：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。（提供承诺函，格式自拟）

五、综合评分表

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（60分） |  |  |
|  | 所投产品技术参数响应情况评价 | （一）评分内容： “一、主要技术及系统要求”部分技术参数全部满足得60分；每负偏离一项扣5分，最低0分。 （二）评审依据： 《用户需求书条款响应一览表》。 | 60 |
| 二 | 商务部分（10分） |  |  |
|  | 质保期 | （一）评分内容： 必须满足用户质保要求的情况下，质保期每增加一年得0.5分，满分1分。 （二）评分依据： 《用户需求书条款响应一览表》 | 1 |
|  | 售后服务响应时间 | 自接到报修电话到到达采购单位的时间： 小于3小时（含）得4分， 3-5小时（含）得2分， 5小时以上不得分。 提供承诺函，格式自拟。 | 4 |
|  | 诚信 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。 | 5 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注： 1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 |

人工气道压力滴定系统

一、项目概况

1.用途：用于缓解治疗和滴定阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA），呼吸功能不全的患者。CPAP、APAP、S-Auto、S、ST、T 模式适用于体重30公斤以上的患者。

★2.本项目不接受进口产品投标。

二、主要技术及系统要求

1. 显示屏：彩色液晶触控屏≥5英寸，分辨率480*800，支持多点触控操作，可同时显示呼吸机压力、流量和潮气量曲线，配置光线传感器，具备自动调节屏幕亮度功能；

2. 可接驳多品牌多导睡眠监测（PSG）设备，支持同时传送治疗装置测得实时信号数≥8导；

3. 可依临床需求配置如下直流输出信号：压力，流量，潮气量，漏气量，分钟通气量，呼吸频率，吸气时间，呼气时间，吸呼比，吸气压力，呼气压力，血氧值，脉率值；

4. 工作模式：持续正压通气模式（CPAP）、自能持续正压通气模式（APAP）、智能自主控制双水平正压通气模式（S-Auto）、自主控制双水平正压通气模式（S）、自主/时间控制模式（S/T）、时间控制模式（T）；

5. 吸气压力：包含4-30cmH2O，步进0.2cmH2O可调节；呼气压力：包含2-25cmH2O，步进0.2cmH2O可调节；开始呼气压力：包含2-25cmH2O，步进0.2cmH2O可调节；

6. 最大吸气时间：包含0.3-4.0s，步进0.1s可调节；最小吸气时间：包含0.1-4.0s，步进0.1s可调节；吸气时间：包含0.1-4.0s，步进0.1s可调节；

7. 呼吸频率：包含5-50bpm，步进1bpm可调节，支持自动模式，支持关闭；

8. 压力上升时间：最小≥900ms，步进50ms可调节；压力下降时间：包含50-900ms，步进50ms可调节；压力支持：包含2-10cmH2O，步进0.2cmH2O可调节；

9. 吸气灵敏度：至少1-5 档；呼气灵敏度：至少1-5 档；呼气释放：至少1-3档，支持关闭；

10. 压力稳定度：±0.5cmH2O；压力显示精度：±(0.4cmH2O＋4%实际读数）；

11. 主机漏气量：＜2L/min；海拔补偿：支持自动海拔压力补偿调节；漏气补偿：自动漏气压力补偿＞100L/Min；

12. 延时升压：包含0-45min共≥10档，步进5min可调节；支持自动模式，支持智能判断入睡节点；

13. 加湿器湿度：≥7档可调节，支持自动模式，根据环境的温度及湿度智能调节，确保所需湿度的同时减少冷凝水产生；预加热：支持，可提前按设定温度对湿化器进行预加热；

14. 加热管路温度调节：16-34℃可调节，支持自动模式；

15. 助眠音乐：支持；

16. 鼻罩类型：支持鼻罩、口鼻罩、鼻枕，支持自动模式识别鼻罩类型；

17. 参数检测：压力、流量、呼吸频率、吸呼比、潮气量、分钟通气量、漏气量、吸气时间；

18. 提示功能：吸气压力高、呼气压力低、呼吸频率高、呼吸频率低、分钟通气量低、漏气提示、潮气量低、管路更换提醒、面罩更换提醒、空气滤芯更换提醒；

19. 数据报告：提供详细记录治疗设备目前设置的报告；提供治疗的详细信息，包括各项设置、时间、面罩设置、治疗设备信息、软件版本的详细设置报告；提供用于治疗处方的报告，可自定义处方模板。提供今日、本周、一个月、三个月、六个月、一年等趋势性报告，含平均使用时间、平均漏气量、平均AHI、平均AI、平均治疗压力、P95、吸气压力P95、呼气压力P95；

20. 数据储存：≥4GB高速SD卡，支持无线传输，支持云平台远程实时存贮数据；远程功能：远程转换治疗模式，远程调节设备调节，远程实时查看治疗数据和参数，远程获取治疗报告；软件版本升级：OTA远程升级，免费远程更新软件，可远程更新算法，升级新治疗模式，确保机器最新版本功能。

★三、配置要求

1.呼吸机主机 1 台

2.湿化器水盒 1 个

3.电源适配器 1 套

4.SD卡 1 个

5.便携包 1 个

6.呼吸面罩 50 个

7.呼吸管路 50 个

8.与多导睡眠监测设备连接呼吸机模块  1个

9.电脑端控制软件、电脑端数据分析软件 1个

10.中文说明书 1套（另电子版1份）

11.中文操作流程卡(过塑) 1套

12.中文维修手册 1套（另电子版1份）

四、商务条款及其他要求

（一）★交货日期：签订合同后30（天）日历日内。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）报价：人民币报价。

（四）付款条件：货到验收合格后支付100%货款。

（五）如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。

（六）★免费保修期内售后服务要求

1.在免费保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内赶到现场进行修理或更换。

2.对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期自质保期满起计算。

3.免费保修期（质保期）内，所有服务及配件全部免费。

4.保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。

5.投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。

6.在质保期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：①90%＜开机率≤95%按一赔二延长质保期；②85%＜开机率≤90%按一赔五延长质保期；③开机率低于85%，供应商须无条件更换新机，并重新计算质保期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

（七）★免费保修期外售后服务要求

1.由设备制造商提供售后服务，2小时内响应，12小时维修工程师到位，并在24小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

2.投标时，供应商承诺保修期外，能及时为采购人提供备品备件、专用试剂及耗材。

3.质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。

（八）★其他服务要求

1.投标人须在签订合同之日起3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

2.运输、安装按照仪器说明书要求。

3.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

4.现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

5.投标人所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，投标供应商承担全部责任。

6.采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

（九）★交货时，设备出厂时间：≤1年（以合同签订日期为准）。

（十）★配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责系统接口费，保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。

（十一）网络安全：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。（提供承诺函，格式自拟）

五、综合评分表

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（60分） |  |  |
|  | 所投产品技术参数响应情况评价 | （一）评分内容： “一、主要技术及系统要求”部分技术参数全部满足得60分；每负偏离一项扣3分，最低0分。 （二）评审依据： 《用户需求书条款响应一览表》。 | 60 |
| 二 | 商务部分（10分） |  |  |
|  | 同类销售业绩 | （一）评分内容： 2022年1月1日至本项目投标截止之日（以合同签定日期为准），投标人提供核心产品（同一品牌同一型号）的销售业绩，每提供1份得1分，满分3分。 （二）评分依据： 提供投标人的销售合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）。 | 3 |
|  | 质保期 | （一）评分内容： 必须满足用户质保要求的情况下，质保期每增加一年得0.5分，满分1分。 （二）评分依据： 《用户需求书条款响应一览表》 | 1 |
|  | 售后服务响应时间 | 自接到报修电话到到达采购单位的时间： 小于3小时（含）得1分， 3-5小时（含）得0.5分， 5小时以上不得分。 提供承诺函，格式自拟。 | 1 |
|  | 诚信 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。 | 5 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注： 1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 |

口腔半导体激光治疗仪

一、项目概况

1.用途：用于口腔软组织的汽化、碳化、凝固和照射，达到口腔软组织切割、根管消毒、牙齿美白的目的。

★2.本项目不接受进口产品投标。

二、主要技术及系统要求

1.激光类别：≥4类激光，激光中心波长：980nm±10nm；

2.工作模式：至少具备连续模式、脉冲模式。工作模式输出平均功率：包含0W-8W，功率可调，调节步距0.1W，允差±10%；

3.脉冲宽度：包含10ms~900 ms，调节范围：包含10%-100% ，调节步距10%；

4.输出光斑直径：距离光纤端面5mm时，光斑直径小于10mm；

5.瞄准光：波长650nm±20nm，功率＜2mW，≥4档可调；

6.激光发射定时功能可调；

7.激光开关同时具备手控和脚控；

8.手柄具备功率调节设置，工作状态切换功能；

9.手柄壳可拆卸、可高温高压消毒；

10.中文操作界面；可自定义方案治疗菜单和自定义操作收藏存储程序；

11.同时具备适配器电源供电和充电电池供电工作；

12.安全系统：设有紧急停止按钮，可在紧急情况下立即停止激光工作。有防止误操作设置；

13.光纤治疗头：高强度，耐磨损，抗老化，耐腐蚀，表面光滑，清洁简单；可以根据使用需求弯折；光纤头末端直线出光靠；

14.工作有效距离在5毫米之内。

★三、单套配置要求

1.主机       1套

2.医用激光光纤头（激发/未激发）各型号 各5个

3.无线脚踏开关  1个

4.光纤头弯制器  1个

5.光纤头清洁器  1个

6.防护眼镜     3个

7.可消毒手柄壳   2个

8.中文说明书    1份（另电子版1份）

9.中文操作流程卡(过塑)    1份

10.中文维修手册  1份（另电子版1份）

四、商务条款及其他要求

★1.交货日期：签订合同后，经采购人通知30（天）日历日内。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.报价：人民币报价。

4.付款条件：货到安装验收合格并提供全额发票后付100%的货款。

5.如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。

★6.售后服务

（1）有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。

（2）提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册等。

（3）对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期内保修费用由中标人承担。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期质保期满起计算。

（4）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。

（5）保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。

- 质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。

（7）安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训，保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

（8）在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：①开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；②开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；③开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

（9）投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。

★7.交货时，设备出厂时间：≤1年（以合同签订日期为准）。

★8.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责系统接口费，保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。

9.网络安全：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。（提供承诺函，格式自拟）

五、综合评分表

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（60分） |  |  |  |
|  | 所投产品技术参数响应情况评价 | （一）评分内容： “一、主要技术及系统要求”部分技术参数全部满足得60分；每负偏离一项扣4.3分，最低0分。 （二）评审依据： 《用户需求书条款响应一览表》。 | 60 | 60 |
| 二 | 商务部分（10分） |  |  |  |
|  | 同类销售业绩 | （一）评分内容： 2022年1月1日至本项目投标截止之日（以合同签定日期为准），投标人提供核心产品（同一品牌同一型号）的销售业绩，每提供1份得1分，满分3分。 （二）评分依据： 提供投标人的销售合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）。 | 3 | 3 |
|  | 质保期 | （一）评分内容： 必须满足用户质保要求的情况下，质保期每增加一年得0.5分，满分1分。 （二）评分依据： 《用户需求书条款响应一览表》 | 1 | 1 |
|  | 售后服务响应时间 | 自接到报修电话到到达采购单位的时间： 小于3小时（含）得1分， 3-5小时（含）得0.5分， 5小时以上不得分。 提供承诺函，格式自拟。 | 1 | 1 |
|  | 诚信 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。 | 5 | 5 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注： 1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 | 30 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |

急救车

一、项目概况

1.用途：急救推车用于存放急救药品、急救器械、静脉输液用品及无菌敷料等急救用品。

★2.本项目不接受进口产品投标。

二、主要技术及系统要求

1.外形尺寸（长宽高）≥770mm*600mm*1160mm；

2.顶板尺寸（长宽高）≥570mm*540mm*21mm，材料厚度≥3mm，采用ABS材质一体成型，四周凸起，中间凹进设计，防止顶板上放置物品滑落。

3.拉板尺寸（长宽高）≥562mm*384mm*20mm，材料厚度≥3mm，用ABS材质注塑成型，可增加工作面积≥330mm*384mm。

4.抽屉面板及把手为铝合金一体成型，隐藏式抽屉固定器置于中央，内藏弹簧，配套ABS注塑成型抽屉，抽屉数量≥5个，包括但不限于2小2中1大，小抽屉面板尺寸（长宽高）≥482mm*72mm*40mm，中抽屉面板尺寸（长宽高）≥482mm*147mm*40mm，大抽屉面板尺寸（长宽高）≥482mm*267mm*40mm材料厚度≥3mm。

5.配套ABS注塑成型抽屉，尺寸（长宽高）≥472mm*418mm*55mm，材料厚度≥3mm，隔条可自行调整抽屉内大小格。

6.配备ABS塑钢一体成型药品盒，可分隔多种药品。

7.配备≥16寸三段式钢珠滑轨，不震动。

8.PU发泡把手一体成型。

9.铝合金支柱和抽屉面板。

10.车身左侧带两个侧掀式抽屉及一个收集盒。

11.车身左侧带ABS塑钢心导管放置盒，尺寸（长宽高）≥112mm*102mm*440mm，材料厚度≥2mm。

12.车身后侧配置HDPE一体成型急救板，尺寸（长宽高）≥500mm*418mm*25mm，材料厚度≥3mm。

13.置物平台可承重≥10Kg，尺寸（长宽高）≥365mm*275mm*25mm，材料厚度≥1.5mm，可放置除颤仪或监护仪等。

14.配备可调高度点滴架，可承重≥5Kg。

15.ABS一体成型底座防撞条，尺寸（长宽高）≥590mm*100mm*30mm，材料厚度≥2.5mm。

16.脚轮尺寸≥5寸，采用塑钢材质，前置刹车。

17.车身骨架采用0.8-1.5mm优质鞍钢冷轧钢板及钢管制作。

18.顶板、拉板、抽屉及车身围板等均为ABS塑钢成型，易于清洁，能抗优碘，酒精及护氧水等医疗品侵蚀。

★三、单套配置要求

1.塑钢急救车（含1个中控锁、2个小抽屉、2个中抽屉、1个大抽屉、1个PU把手、1块ABS塑钢拉板、2个侧边抽屉、1个收集盒、1个导管放置盒、4个5英寸活动脚轮）：1台；

2.旋转置物平台：1个；

3.CPR急救板：1块；

4.两钩不锈钢输液架：1支

四、商务条款及其他要求

★1.交货日期：签订合同后，经采购人通知30（天）日历日内。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.报价：人民币报价。

4.付款条件：签订合同之日起两年内，中标人根据采购人需求数量分批送货，总数量不超过合同规定数量，货物到货且验收合格后，采购人根据每次送货数量据实支付验收款。

5.如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。

★6.售后服务

（1）有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。

（2）提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册等。

（3）对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期内保修费用由中标人承担。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期质保期满起计算。

（4）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。

（5）保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。

- 质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。

（7）安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训，保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

（8）在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：①开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；②开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；③开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

（9）投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。

★7.交货时，设备出厂时间：≤1年（以合同签订日期为准）。

★8.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责系统接口费，保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。

9.网络安全：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。（提供承诺函，格式自拟）

五、综合评分表

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（60分） |  |  |  |
|  | 所投产品技术参数响应情况评价 | （一）评分内容： 所投产品一般技术参数全部满足得40分；每负偏离一项扣2.4分，最低0分。 （二）评审依据： 《用户需求书条款响应一览表》。 | 40 | 40 |
|  | 样品 | （一）评分内容： 评审委员会根据“样品要求”样品清单的内容进行打分。 （二）评分依据： 1、提供符合“样品清单”中技术参数要求的样品得10分，未提供或不符合规格要求的不得分。 2、在此基础上，由评审委员进行评价： （1）优：样品制作工艺精湛，外观无缺陷，涂膜无颗粒、无剥落，功能设计符合临床使用习惯，完全满足临床使用需求的，得10分； （2）良：样品制作工艺良好，外观无明显缺陷，涂膜无明显颗粒、无明显剥落迹象，功能设计比较符合临床使用习惯，较能满足临床使用需求的，得5分； （3）中：样品制作工艺一般，外观无明显缺陷，涂膜无明显颗粒、无明显剥落迹象，功能设计基本符合临床使用习惯，部分满足临床使用需求的，得1分； （4）差：样品制作工艺差，或外观有明显缺陷，或涂膜有明显颗粒或有明显剥落迹象，或功能设计不符合临床使用习惯的，不加分。 未按要求提供或提供的材料不能证明相关情况的或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 20 | 20 |
| 二 | 商务部分（10分） |  |  |  |
|  | 项目实施方案 | （一）评分内容： 投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于以下内容： 1、项目到货计划； 2、项目实施计划； 3、项目运输保障； 4、安装调试（如计划步骤、人员安排等）。 （二）评分依据： 以上内容，每提供一点得1分，最高得4分。 在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优,加4分； 满足以上四项要求的评价为良,加2分； 满足以上三项要求的评价为中,加1分； 其他情况评价为差,不加分。 | 8 | 8 |
|  | 诚信 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。 | 2 | 2 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注： 1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 | 30 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |