## 通用手术器械
手术器械需求表
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术显微器械 | 1 | 弯显微针持 | 2把 | 总长140mm，弯头，头宽0.8mm，簧式圆柄。采用医用不锈钢材料制成，产品金属表面电镀处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯； | 套 | ≤6000 | 10套
| 2 | 直显微针持 | 2把 | 总长140mm，直头，头宽0.8mm，簧式圆柄。采用医用不锈钢材料制成，产品金属表面电镀处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 3 | 弯显微剪 | 2把 | 总长140mm，弯头，刃长13mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄。采用医用不锈钢材料制成，产品金属表面电镀处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 4 | 直显微剪 | 2把 | 总长140mm，直头，刃长13mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄。采用医用不锈钢材料制成，产品金属表面电镀处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 5 | 显微有齿镊 | 4把 | 总长140mm，直型，头宽0.4mm，1×2唇头钩。采用医用不锈钢材料制成，产品金属表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 5 | 显微无齿镊 | 4把 | 总长140mm，直头，头宽0.3mm，带平台，圆柄。采用医用不锈钢材料制成，产品金属表面亚光处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 6 | 血管夹(大中小) | 2个 | 总长30mm，直头，头宽1mm，厚度1.6mm，夹持部分长12mm，斜齿。采用医用不锈钢制造，产品金属表面亚光处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 7 | 血管夹(大中小) | 2个 | 总长30mm，头宽1mm，厚1.6mm，最大张口7.8mm，工作长度12.4mm,直形，结合式。采用医用不锈钢材料制成，产品金属表面亚光处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 8 | 血管夹(大中小) | 2个 | 总长20mm，直形，头宽1.2mm。采用医用不锈钢制造，产品金属表面亚光处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 9 | 消毒盒 | 1个 | 尺寸262×162×22mm,带锁扣、硅胶垫用于盛装手术器械进行灭菌，可经受压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌。
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术基础器械A包 | 1 | 针持 | 3把 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯； | 套 | ≤5000 | 35套
| 2 | 弯钳A | 2把 | 总长220mm，弯型，弯头高度18mm，全齿，头宽3.6mm，头厚2.8mm采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 3 | 弯钳B | 8把 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 4 | 弯钳C | 2把 | 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 5 | 弯钳D | 5把 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 6 | 弯钳E | 6把 | 总长125mm，弯型，蚊式，全齿，采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 7 | 布巾钳 | 7把 | 总长160mm，尖头采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 8 | 薄剪 | 3把 | 1.长度180mm，弯型，综合采用医用不锈钢30Cr13制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 9 | 无齿卵圆钳 | 1把 | 总长250mm，弯形，无齿，头宽10mm采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 10 | 线剪 | 2把 | 1.长度180mm，直型采用医用不锈钢30Cr13制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 11 | 有齿卵圆钳 | 1把 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 12 | 刀柄 | 4把 | 总长160mm，7#，带刻度标，可安装9-17#手术刀片采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 13 | 刀柄 | 4把 | 总长140mm，4#，带刻度标，可安装20-39#手术刀片采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 14 | 有齿镊 | 2把 | 1.长140mm，1*2钩，直采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 15 | 无齿镊 | 2把 | 总长140mm，直型，横齿采用医用不锈钢制造，.器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 16 | 无齿镊 | 2把 | 总长160mm，直型，横齿采用医用不锈钢制造，.器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 17 | 甲状腺拉钩 | 2把 | 两把拉钩，一把长度117mm，宽度10mm，头部长度23mm/35mm，一把长度120mm，长度120mm，宽度11mm，头部长度25mm/37mm的采用医用不锈钢材料制造，器械表面电镀处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 18 | 甲状腺拉钩 | 2把 | 总长200mm，宽度13mm，两支，拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm的采用医用不锈钢材料制造，器械表面电镀处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 19 | 皮钳 | 3把 | 总长160mm，直型采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 20 | 皮肤拉钩 | 1把 | 总长170mm，双齿，头部直径0.8mm，钩深6mm，头部圆钝。采用医用不锈钢制造，产品金属表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术基础器械B包 | 1 | 皮钳 | 4把 | 总长160mm，直型采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯； | 套 | ≤5000 | 10套
| 2 | 皮肤拉钩 | 4把 | 总长170mm，双齿，头部直径0.8mm，钩深6mm，头部圆钝。采用医用不锈钢制造，产品金属表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 3 | 有齿镊 | 4把 | 1.长140mm，1*2钩，直采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 4 | 方钩 | 3把 | 总长205mm。头1宽22mm，深25mm/头2宽28mm，深35mm，方头，双头同向，采用医用不锈钢制造，器械外表面亮光。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 5 | 眼科弯剪 | 3把 | 总长100mm，弯尖的采用医用不锈钢材料制成，外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 6 | 眼科有齿镊 | 3把 | 总长100mm，直形，有1×2钩的采用医用不锈钢材料制造，外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 7 | 针持 | 1把 | 总长140mm，直头，粗针，网纹齿，采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 8 | 直角钳 | 4把 | 总长180mm，钳头的弯曲高度16mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽2.6mm，头厚2.2mm采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 9 | 分离钳 | 4把 | 总长180mm，钳头的弯曲高度20mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽2.5mm，头厚2.2mm采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 10 | 血管镊 | 2把 | 总长200mm，头宽2mm，直头，1×2无损伤齿与患者间接接触部分的采用医用不锈钢材料制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术基础器械C包 | 1 | 压肠板 | 5把 | 1.长度300mm，头宽35mm/45mm，直板采用医用不锈钢制造，器械外表面亮光。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯； | 套 | ≤5000 | 5套
| 2 | 血管镊 | 5把 | 总长160mm，头宽2mm，直头，1×2凹凸齿与患者间接接触部分的采用医用不锈钢材料制造，器械外表面亚光。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 3 | 直肠钳 | 5把 | 总长220mm，直，斜齿采用医用不锈钢制造，器械外表面电镀。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 4 | 弯肠钳 | 5把 | 总长220mm，弯，斜齿采用医用不锈钢制造，器械外表面电镀。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 5 | S拉钩 | 5把 | 总长300mm，头宽36mm，深120mm，S形采用医用不锈钢制造，器械外表面电镀。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 6 | S拉钩 | 5把 | 总长200mm，头宽24mm，深84mm，S形采用医用不锈钢制造，器械外表面电镀。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 7 | 有齿镊 | 5把 | 总长140mm，直型，横齿采用医用不锈钢制造，.器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术基础器械D包 | 1 | 卵圆钳 | 2把 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯； | 套 | ≤5000 | 10套
| 2 | 弯钳 | 10把 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 3 | 直钳 | 8把 | 总长180mm，直型，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 4 | 针持 | 6把 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 5 | 皮钳 | 6把 | 总长180mm，直型采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 6 | 布巾钳 | 2把 | 总长100mm，平头采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 7 | 甲状腺拉钩 | 2把 | 总长200mm，宽度13mm，两支，拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm的，采用医用不锈钢材料制造，器械表面电镀处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 8 | 腹壁拉钩 | 2把 | 总长280mm。头1宽37mm，深60mm/头2宽45mm，深80mm。实心柄，双头同向采用医用不锈钢制造，器械外表面亮光。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 9 | 薄剪 | 8把 | 1.长度180mm，弯型，综合采用医用不锈钢30Cr13制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 10 | 有齿镊 | 3把 | 1.长125mm，1*2钩，直采用医用不锈钢制造，器械外表面电镀。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 11 | 无齿镊 | 3把 | 1.长125mm，1*2钩，直采用医用不锈钢制造，器械外表面电镀。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 12 | 无齿镊 | 3把 | 总长200mm，直型，横齿采用医用不锈钢制造，.器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 13 | 刀柄 | 2把 | 总长140mm，4#，可安装20-39#手术刀片采用医用不锈钢材料17-4制造，器械外表面亮光。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术基础器械E包 | 1 | 成型器 | 1把 | 1.长度280mm，7齿，头长42mm采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯； | 套 | ≤5000 | 18套
| 2 | 结扎钳 | 1把 | 总长240mm，钳头的弯曲高度14mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 3 | 弯钳 | 1把 | 总长240mm，弯型，全齿采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 4 | 弯钳 | 1把 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 5 | 弯钳 | 1把 | 总长125mm，弯型，蚊式，全齿，采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 6 | 直钳 | 1把 | 总长240mm，直型，全齿采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 7 | 直钳 | 1把 | 总长220mm，直型，全齿，有钩，头宽4mm，头厚3.4mm采用医用不锈钢制造，器械外表面电镀。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 8 | 直钳 | 1把 | 总长180mm，直型，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 9 | 直钳 | 1把 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 10 | 胸腔组织钳 | 1把 | 总长200mm，直头，头宽4.5mm，头部有齿与患者间接接触部分的采用医用不锈钢材料制造，器械外表面电镀。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 11 | 组织钳 | 1把 | 总长180mm，直型采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 12 | 无齿卵圆钳 | 2把 | 总长250mm，弯形，无齿，头宽10mm采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 13 | 肠钳 | 2把 | 总长250mm，直，斜齿采用医用不锈钢制造，器械外表面电镀。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 14 | 薄剪 | 3把 | 总长250mm，弯，斜齿采用医用不锈钢制造，器械外表面电镀。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 15 | 刀柄 | 2把 | 总长160mm，7#，可安装9-17#手术刀片采用医用不锈钢材料17-4制造，器械外表面亮光。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 16 | 组织镊 | 1把 | 1.长125mm，1*2钩，直采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 17 | 无齿镊 | 1把 | 总长125mm，直型，横齿采用医用不锈钢制造，.器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 18 | 胸腔镊 | 1把 | 总长220mm，头宽2mm，1×2无损伤齿与患者间接接触部分的采用医用不锈钢材料制造，器械外表面亚光无镀层处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 19 | 甲状腺拉钩 | 1付 | 总长200mm，宽度13mm，两支，拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm的，采用医用不锈钢材料制造，器械表面电镀处理。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 20 | 腹壁拉钩 | 1付 | 总长280mm。头1宽37mm，深60mm/头2宽45mm，深80mm。实心柄，双头同向采用医用不锈钢制造，器械外表面亮光。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 21 | 深部拉钩 | 1付 | 总长250mm，头宽36mm，深105mm，S形采用医用不锈钢制造，器械外表面亚光。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
| 22 | 深部拉钩 | 1付 | 总长300mm，头宽48mm，深120mm，S形采用医用不锈钢制造，器械外表面电镀。实物有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份方便追溯；
是þ否¨通过科室民主管理小组会议讨论
主任签名： 年 月 日

## 手术微创器械
手术器械需求表
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械1 | 1 | 持针 | 1把 | 1.左弯，外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥330mm 2.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,夹持力≥20N,钳头钨钢片硬度≥923HV0.2; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中a级的规定; 5.合金钳口,网纹菱形齿口; | 套 | ≤9000 | 7套
| 2 | 拔棒 | 1把 | 1.φ5×330mm. 2.采用医用不锈钢材料制成。可重复使用。 3.应有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。
| 3 | 鸭嘴抓钳 | 1把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，钳头带孔，钳头长度≥18mm； 2.三拆分设计
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械2 | 1 | 弯钳 | 2把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，钳头长度≥22mm； 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,硬度:350HV0.2-600HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度60 °±20%; 7.钳杆可 360 °旋转,满足腔镜手术的各种角度需要; | 套 | ≤9000 | 7套
| 2 | 电钩 | 1个 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥330mm，钩状； 2.勾头需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,头体用高分子仿陶瓷绝缘材料,绝缘套管用PEEK材料制造; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 5.手柄设计需灵巧轻便,无操作疲劳感
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械3 | 1 | 系膜抓钳 | 1把 | 1.弯头单动，外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，钳头长度≥27mm； 2.三拆分设计 | 套 | ≤9000 | 7套
| 2 | 转换器 | 4个 | 1.（φ10×φ5）20mm 2.通用
| 3 | 冲洗 | 2个 | 1.中号，外径为10mm，允差±0.5mm，长度≥330mm； 2.同时具备5mm和10mm的外径 3.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,硬度:350HV0.2-600HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面Ra参数值的最大值≤0.2μm,其余部分的最大值≤0.8μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定;
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械4 | 1 | 弯剪 | 2把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，剪头硬度应为478HV 0.2 〜650HV 0.2，两片硬度值相差应不大于45HV 0.2，剪头长度≥15mm； 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中C号不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,硬度：478HV0.2-650HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度≥30 ° 7.剪刀刃口应锋利,具有良好的切割、剪切性能 8.钳杆可360°旋转,满足腔镜手术的各种角度需要; | 套 | ≤9000 | 7套
| 2 | 电钩 | 1个 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥330mm，钩状； 2.勾头需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,头体用高分子仿陶瓷绝缘材料,绝缘套管用PEEK材料制造; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 5.手柄设计需灵巧轻便,无操作疲劳感
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械5 | 1 | 气腹针 | 1个 | 1.外径为2mm，允差±0.5mm，长度≥120mm； 2.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,针尖应光滑、锋锐、无毛刺等缺陷; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; | 套 | ≤9000 | 7套
手术微创器械1 | 2 | 持针 | 2把 | 1.左弯，外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥330mm 2.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,夹持力≥20N,钳头钨钢片硬度≥923HV0.2; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中a级的规定; 5.合金钳口,网纹菱形齿口;
| 3 | 单极线 | 1个 | 单极高频电线：长度≥3200mm，双层绝缘材质，注塑成型；
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械6 | 1 | 持针 | 1把 | 1.左弯，外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥330mm 2.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,夹持力≥20N,钳头钨钢片硬度≥923HV0.2; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中a级的规定; 5.合金钳口,网纹菱形齿口; | 套 | ≤9000 | 4套
| 2 | 系膜抓钳 | 1把 | 1.弯头单动，外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，钳头长度≥27mm； 2.三拆分设计
| 3 | 拔棒 | 1把 | 1.φ5×330mm. 2.采用医用不锈钢材料制成。可重复使用。 3.应有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械7 | 1 | 弯钳 | 2把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，钳头长度≥22mm； 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,硬度:350HV0.2-600HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度60 °±20%; 7.钳杆可 360 °旋转,满足腔镜手术的各种角度需要; | 套 | ≤9000 | 4套
| 2 | 电钩 | 1个 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥330mm，钩状； 2.勾头需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,头体用高分子仿陶瓷绝缘材料,绝缘套管用PEEK材料制造; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 5.手柄设计需灵巧轻便,无操作疲劳感
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械8 | 1 | 冲洗 | 1个 | 1.中号，外径为10mm，允差±0.5mm，长度≥330mm； 2.同时具备5mm和10mm的外径 3.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,硬度:350HV0.2-600HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面Ra参数值的最大值≤0.2μm,其余部分的最大值≤0.8μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; | 套 | ≤9000 | 4套
| 2 | 消毒盒 | 1个 | 通用
| 3 | 穿刺器 | 2个 | 1.φ10×95 2.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造； 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.阀门旋转应灵活,在关闭姿态下,经4KPa气压,应无明显渗漏;穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能,经4KPa气压,冒出的气泡少于20个； 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中a级的规定； 6.穿刺套管:斜口,穿刺针:带保护针；
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械9 | 9 | 穿刺器 | 3个 | 1.φ10×95 2.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造； 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.阀门旋转应灵活,在关闭姿态下,经4KPa气压,应无明显渗漏;穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能,经4KPa气压,冒出的气泡少于20个； 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中a级的规定； 6.穿刺套管:斜口,穿刺针:带保护针； | 套 | ≤9000 | 4套
|  | 单极线 | 1个 | 单极高频电线：长度≥3200mm，双层绝缘材质，注塑成型；
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械10 | 1 | 弯剪 | 2把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，剪头硬度应为478HV 0.2 〜650HV 0.2，两片硬度值相差应不大于45HV 0.2，剪头长度≥15mm； 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中C号不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,硬度：478HV0.2-650HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度≥30 ° 7.剪刀刃口应锋利,具有良好的切割、剪切性能 8.钳杆可360°旋转,满足腔镜手术的各种角度需要; | 套 | ≤9000 | 4套
| 2 | 转换器 | 2个 | 1.（φ10×φ5）20mm 2.通用
| 3 | 气腹针 | 1个 | 1.外径为2mm，允差±0.5mm，长度≥120mm； 2.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,针尖应光滑、锋锐、无毛刺等缺陷; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定;
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械11 | 1 | 甲状腺拉钩 | 1把 | 1.甲状腺手术器械外表面应平整光滑，件联接处应牢固可靠，焊缝平整、光滑，无脱焊或堆焊现象。 2.甲状腺牵开器每个固定器操作应灵活，悬吊杆与固定器之间插卸应轻松。 3.甲状腺手术器械进入人体部分表面粗糙度 Ra之值应≤0.80μm，其他部分表面粗糙度 Ra 之值应≤1.60μm。 4.经固定后，甲状腺牵开器上的悬吊卷链器垂直拉力不小于 30N，悬吊杆变形 不超过 1cm。 5.甲状腺手术器械为医用不锈钢材料制造，有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下消毒，不产生腐蚀现象。 | 套 | ≤9000 | 1套
| 2 | 气腹针 | 1个 | 1.外径为2mm，允差±0.5mm，长度≥120mm； 2.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,针尖应光滑、锋锐、无毛刺等缺陷; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定;
| 3 | 转换器 | 1个 | 1.（φ10×φ5）20mm 2.通用
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械12 | 1 | 鸭嘴抓钳 | 1把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，钳头带孔，钳头长度≥18mm； 2.三拆分设计 | 套 | ≤9000 | 1套
| 2 | 气腹针 | 2个 | 1.外径为2mm，允差±0.5mm，长度≥120mm； 2.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,针尖应光滑、锋锐、无毛刺等缺陷; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定;
| 3 | 直剪 | 1把 | 1.φ5×360mm 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中C号不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,硬度：478HV0.2-650HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度≥30 ° 7.剪刀刃口应锋利,具有良好的切割、剪切性能 8.钳杆可360°旋转,满足腔镜手术的各种角度需要;
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械13 | 1 | 甲状腺拉钩 | 1把 | 1.甲状腺手术器械外表面应平整光滑，件联接处应牢固可靠，焊缝平整、光滑，无脱焊或堆焊现象。 2.甲状腺牵开器每个固定器操作应灵活，悬吊杆与固定器之间插卸应轻松。 3.甲状腺手术器械进入人体部分表面粗糙度 Ra之值应≤0.80μm，其他部分表面粗糙度 Ra 之值应≤1.60μm。 4.经固定后，甲状腺牵开器上的悬吊卷链器垂直拉力不小于 30N，悬吊杆变形 不超过 1cm。 5.甲状腺手术器械为医用不锈钢材料制造，有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下消毒，不产生腐蚀现象。 | 套 | ≤9000 | 1套
| 2 | 气腹针 | 2个 | 1.外径为2mm，允差±0.5mm，长度≥120mm； 2.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,针尖应光滑、锋锐、无毛刺等缺陷; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定;
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械14 | 1 | 鸭嘴抓钳 | 1把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，钳头带孔，钳头长度≥18mm； 2.三拆分设计 | 套 | ≤9000 | 1套
| 2 | 转换器 | 4个 | 1.（φ10×φ5）20mm 2.通用
| 3 | 直角分离钳 | 1把 | 1.φ5×360 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢 ,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,夹持力≥20N,硬度:350HV0.2-600HV0.2 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度60 °±20% 7.钳杆可 360 °旋转,满足腔镜手术的各种角度需要;
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械15 | 1 | 气腹针 | 1个 | 1.外径为2mm，允差±0.5mm，长度≥120mm； 2.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,针尖应光滑、锋锐、无毛刺等缺陷; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; | 套 | ≤9000 | 1套
| 2 | 转换器 | 2个 | 1.（φ10×φ5）20mm 2.通用
| 3 | 直剪 | 2把 | 1.φ5×360mm 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中C号不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,硬度：478HV0.2-650HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度≥30 ° 7.剪刀刃口应锋利,具有良好的切割、剪切性能 8.钳杆可360°旋转,满足腔镜手术的各种角度需要;
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械16 | 1 | 持针 | 1把 | 1.左弯，外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥330mm 2.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,夹持力≥20N,钳头钨钢片硬度≥923HV0.2; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中a级的规定; 5.合金钳口,网纹菱形齿口; | 套 | ≤9000 | 1套
| 2 | 肠抓钳 | 2把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，钳头长度≥37mm，带孔横齿 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,夹持力≥20N,硬度:350HV0.2-600HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度60 °±20%; 7.钳杆可 360 °旋转,满足腔镜手术的各种角度需要;
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械17 | 1 | 气腹针 | 1个 | 1.外径为2mm，允差±0.5mm，长度≥120mm； 2.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,针尖应光滑、锋锐、无毛刺等缺陷; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; | 套 | ≤9000 | 1套
| 2 | 转换器 | 1个 | 1.（φ10×φ5）20mm 2.通用
| 3 | 肠抓钳 | 2把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，钳头长度≥37mm，带孔横齿 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,夹持力≥20N,硬度:350HV0.2-600HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度60 °±20%; 7.钳杆可 360 °旋转,满足腔镜手术的各种角度需要;
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械18 | 1 | 消毒盒 | 1个 | 通用 | 套 | ≤9000 | 2套
| 2 | 长组织剪 | 1把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥430mm，剪头硬度应为478HV 0.2 〜650HV 0.2，两片硬度值相差应不大于45HV 0.2，剪头长度≥15mm； 2.三拆分设计
| 3 | 电钩 | 1个 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥330mm，钩状； 2.勾头需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,头体用高分子仿陶瓷绝缘材料,绝缘套管用PEEK材料制造; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 5.手柄设计需灵巧轻便,无操作疲劳感
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械19 | 1 | 长弯钳 | 1把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥430mm，钳头长度≥22mm； 2.三拆分设计 | 套 | ≤9000 | 2套
手术微创器械18 | 2 | 持针 | 1把 | 1.左弯，外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥330mm 2.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,夹持力≥20N,钳头钨钢片硬度≥923HV0.2; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中a级的规定; 5.合金钳口,网纹菱形齿口;
| 3 | 冲洗 | 1个 | 1.中号，外径为10mm，允差±0.5mm，长度≥330mm； 2.同时具备5mm和10mm的外径 3.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,硬度:350HV0.2-600HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面Ra参数值的最大值≤0.2μm,其余部分的最大值≤0.8μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定;
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械20 | 1 | 气腹针 | 1个 | 1.外径为2mm，允差±0.5mm，长度≥120mm； 2.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,针尖应光滑、锋锐、无毛刺等缺陷; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; | 套 | ≤9000 | 2套
| 2 | 转换器 | 2个 | 1.（φ10×φ5）20mm 2.通用
| 3 | 肠抓钳 | 2把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，钳头长度≥37mm，带孔横齿 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,夹持力≥20N,硬度:350HV0.2-600HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度60 °±20%; 7.钳杆可 360 °旋转,满足腔镜手术的各种角度需要;
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械21 | 1 | 持针 | 1把 | 1.左弯，外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥330mm 2.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,夹持力≥20N,钳头钨钢片硬度≥923HV0.2; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中a级的规定; 5.合金钳口,网纹菱形齿口; | 套 | ≤9000 | 1套
| 2 | 鸭嘴抓钳 | 1把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，钳头带孔，钳头长度≥18mm； 2.三拆分设计
| 3 | 穿刺器 | 1个 | 1.φ10×95 2.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造； 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.阀门旋转应灵活,在关闭姿态下,经4KPa气压,应无明显渗漏;穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能,经4KPa气压,冒出的气泡少于20个； 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中a级的规定； 6.穿刺套管:斜口,穿刺针:带保护针；
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械22 | 1 | 直剪 | 2把 | 1.φ5×360mm 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中C号不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,硬度：478HV0.2-650HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度≥30 ° 7.剪刀刃口应锋利,具有良好的切割、剪切性能 8.钳杆可360°旋转,满足腔镜手术的各种角度需要; | 套 | ≤9000 | 1套
| 2 | 冲洗 | 1个 | 1.中号，外径为10mm，允差±0.5mm，长度≥330mm； 2.同时具备5mm和10mm的外径 3.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,硬度:350HV0.2-600HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面Ra参数值的最大值≤0.2μm,其余部分的最大值≤0.8μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定;
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械23 | 1 | 直角分离钳 | 1把 | 1.φ5×360 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢 ,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,夹持力≥20N,硬度:350HV0.2-600HV0.2 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度60 °±20% 7.钳杆可 360 °旋转,满足腔镜手术的各种角度需要; | 套 | ≤9000 | 1套
| 2 | 弯分离钳 | 1把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，钳头长度≥22mm； 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,硬度:350HV0.2-600HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度60 °±20%; 7.钳杆可 360 °旋转,满足腔镜手术的各种角度需要;
| 3 | 消毒盒 | 1个 | 通用
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械24 | 1 | 气腹针 | 1个 | 1.外径为2mm，允差±0.5mm，长度≥120mm； 2.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,针尖应光滑、锋锐、无毛刺等缺陷; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; | 套 | ≤9000 | 1套
| 2 | 转换器 | 1个 | 1.（φ10×φ5）20mm 2.通用
| 3 | 肠抓钳 | 2把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，钳头长度≥37mm，带孔横齿 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,夹持力≥20N,硬度:350HV0.2-600HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度60 °±20%; 7.钳杆可 360 °旋转,满足腔镜手术的各种角度需要;
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械25 | 1 | 冲洗 | 3个 | 1.中号，外径为10mm，允差±0.5mm，长度≥330mm； 2.同时具备5mm和10mm的外径 3.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,硬度:350HV0.2-600HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面Ra参数值的最大值≤0.2μm,其余部分的最大值≤0.8μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; | 套 | ≤9000 | 1套
手术微创器械24 | 2 | 气腹针 | 2个 | 1.外径为2mm，允差±0.5mm，长度≥120mm； 2.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,针尖应光滑、锋锐、无毛刺等缺陷; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定;
| 3 | 腹部推结器 | 1把 | 1.330mm 月牙型 2.采用医用不锈钢材料制成。该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016标准的要求。 3.应有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械26 | 1 | 大舌头钳 | 1把 | 350mm双关节齿 蛇形头 弯有齿头宽8mm | 套 | ≤9000 | 1套
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械27 | 1 | 小舌头钳 | 1把 | 350mm双关节齿 蛇形头 弯有齿头宽6mm | 套 | ≤9000 | 1套
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械28 | 1 | 双关节止血钳 | 1把 | 350mm双关节止血钳齿弧弯高15mm，有锁扣由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片其表面粗糙度Ra之值为:头端部应≤0.20μm，柄杆部应≤0.80μm。头部直径有粗，细，精细头，精细头头部直径为2.1mmx2.1mm (±0.16mm)以内。钳头经过热处理，其硬度为≥380HV2.0，钳头张开角度不少于30°。 | 套 | ≤9000 | 1套
手术微创器械27 | 2 | 双关节手术剪 | 1把 | 350mm双关节手术剪弯头宽2.5mm，由头部、杆部和手柄组成，头部为刃口，刃口锋利。其表面粗糙度Ra之值为:头端部应≤0.20pm，柄杆部应≤0.80μm。2.钳头经过热处理，其硬度为≥380HV2.0，钳头张开角度不少于30°。
| 3 | 直剪 | 1把 | 1.φ5×360mm 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中C号不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,硬度：478HV0.2-650HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度≥30 ° 7.剪刀刃口应锋利,具有良好的切割、剪切性能 8.钳杆可360°旋转,满足腔镜手术的各种角度需要;
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械29 | 1 | 电钩 | 1个 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥330mm，钩状； 2.勾头需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,头体用高分子仿陶瓷绝缘材料,绝缘套管用PEEK材料制造; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 5.手柄设计需灵巧轻便,无操作疲劳感 | 套 | ≤9000 | 1套
手术微创器械24 | 2 | 气腹针 | 1个 | 1.外径为2mm，允差±0.5mm，长度≥120mm； 2.需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢制造,针尖应光滑、锋锐、无毛刺等缺陷; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定;
| 3 | 转换器 | 2个 | 1.（φ10×φ5）20mm 2.通用
| 4 | 单极线 | 1个 | 单极高频电线：长度≥3200mm，双层绝缘材质，注塑成型；
| 5 | 消毒盒 | 1个 | 通用
项目名称 | 序号 | 产品 | 数量 | 备注 | 单位 | 预计价格（元） | 预计采购数量
手术微创器械30 | 1 | 大直角分离钳 | 1把 | 1.φ10×360mm直角分离钳 26mm 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢 ,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,夹持力≥20N,硬度:350HV0.2-600HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度60 °±20%; 7.钳杆可360 °旋转,满足腔镜手术的各种角度需要; | 套 | ≤9000 | 1套
手术微创器械17 | 2 | 肠抓钳 | 1把 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥360mm，钳头长度≥37mm，带孔横齿 2.三拆分设计 3.头部需采用《YY/T 0294.1-2016》中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,绝缘套管用PEEK材料制造,夹持力≥20N,硬度:350HV0.2-600HV0.2; 4.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 5.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 6.钳头张开角度60 °±20%; 7.钳杆可 360 °旋转,满足腔镜手术的各种角度需要;
手术微创器械29 | 3 | 电钩 | 1个 | 1.外径为5mm，允差±0.5mm，长度≥330mm，钩状； 2.勾头需采用《YY/T 0294.1-2016》中M号钢,头体用高分子仿陶瓷绝缘材料,绝缘套管用PEEK材料制造; 3.器械进入人体部分表面粗糙度:抛光表面 Ra 参数值的最大值≤0.4μm,表面Ra参数值的最大值≤0.8μm,其余部分的最大值≤6.3μm; 4.耐腐蚀性能符合《YY/T0149-2006》中5.4b级的规定; 5.手柄设计需灵巧轻便,无操作疲劳感
是þ否¨通过科室民主管理小组会议讨论
主任签名： 年 月 日

## 易耗品
采购需求表（易耗品）
1包 |  | 微量加样器和对应的枪头
序号 | 产品 | 单位 | 规格型号 | 参考品牌 | 预计价格（元） | 预计采购数量 | 备注
1 | 微量加样器和对应的枪头 | 台 | 20至200µL | / | ≤2500 | 4
2 | 微量加样器和对应的枪头 | 台 | 1至10µL | / | ≤2500 | 4
3 | 微量加样器和对应的枪头 | 台 | 10至100µL | / | ≤2500 | 4
4 | 微量加样器和对应的枪头 | 台 | 100至1000µL | / | ≤2500 | 4
2包 |  | 医用观片灯、电动防压疮垫等一批
序号 | 产品 | 单位 | 规格型号 | 参考品牌 | 预计价格（元） | 预计采购数量 | 备注
1 | 医用观片灯 | 台 |  | / | ≤700 | 73
2 | 电动防压疮垫 | 套 |  | / | ≤800 | 29
3 | 电子血压计（成人） | 台 |  | / | ≤390 | 51
4 | 急救箱 | 套 |  | / | ≤1480 | 7
5 | 脉氧夹 | 套 |  | / | ≤250 | 27
6 | 呼吸球囊（成人） | 套 |  | / | ≤520 | 10
7 | 过床板（医用转移板） | 套 |  | / | ≤500 | 9
8 | 特定电磁波治疗仪（神灯） | 套 |  | / | ≤490 | 7
9 | 输血加压器（输液加压袋） | 套 |  | / | ≤600 | 6
10 | 轮椅 | 套 |  | / | ≤680 | 4
11 | 助行器 | 套 |  | / | ≤192 | 14
12 | 呼吸球囊（儿童） | 套 |  | / | ≤520 | 5
13 | 额温计 | 套 |  | / | ≤80 | 22
14 | 防辐射围裙 | 套 |  | / | ≤1392 | 1 | 成人
15 | 防辐射围裙 | 套 |  | / | ≤1248 | 1 | 儿童
16 | 电子体温计 | 套 |  | / | ≤25 | 31