物理降温仪

一、项目概况
1.用途：对患者进行亚低温治疗及围手术期进行复温。
★2.本项目不接受进口产品投标。
二、主要技术及系统要求
1.产品设计：集成升温、降温功能一体；加热系统：采用防腐碳钢加热盘技术；制冷系统：旋转式高分倍医用压缩机二次水循环无氟环保制冷技术。（提供产品彩页或产品说明书或厂家技术白皮书证明，佐证材料须提供完整页面并标记出符合要求的描述）； 
2.系统结构：≥三路输出，包括但不限于：一路升温、两路降温，每路均可独立控温。（提供产品彩页或产品说明书或厂家技术白皮书证明，佐证材料须提供完整页面并标记出符合要求的描述）； 
3.温控范围：-2℃～40℃，升降温速度每分钟≥2℃；毯面温度：降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示，表面温度不均匀度：≤2℃；毯子作用面承载压力：≥135kg水循环正常； 
4.体温设定范围：30.00℃～40 .00℃，步进0.01℃；体温传感器监测范围：26℃～43℃。（提供产品彩页或产品说明书或厂家技术白皮书证明，佐证材料须提供完整页面并标记出符合要求的描述）； 
5.体温监测模式≥两种，包括但不限于：腋温监测和肛温监测，腋温和肛温传感器可根据临床实际需求灵活搭配；毯帽内置传感器，毯帽材质≥两种，包括但不限于：TPU（热塑性聚氨酯）材质和玻璃钢硬材质；
6. 显示界面：≥7寸彩色液晶触摸屏，屏幕亮度≥三挡可调，包括但不限于：弱、中、强；设备具备≥三种安全报警模式，包括但不限于：缺水故障报警、水位超限报警、传感器脱落报警；设备工作噪音：≤49dB。（提供产品彩页或产品说明书或厂家技术白皮书证明，佐证材料须提供完整页面并标记出符合要求的描述）； 
7.系统控制方式≥两种控制模式，包括但不限于：手动控制模式和自动控制模式； 
8.降温系统自动控制模式下，体温设定范围：31℃-37℃，具备≥五种体温控制档，包括但不限于：31±0.5℃（中度低温）、33±0.5℃（颅脑降温）、35±0.5℃（发热降温）、37±0.5℃（防褥疮护理）以及自定义模式（医嘱）。（提供产品彩页或产品说明书或厂家技术白皮书证明，佐证材料须提供完整页面并标记出符合要求的描述）； 
9.升温系统自动控制模式下，体温设定范围具备≥三档，包括但不限于：36±2℃、40±2℃以及自定义模式；
10.产品具备记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参数，一键启动； 
11.产品设计使用年限≥10年。
★三、单套配置要求
1.主机：               3台
2.升温毯：             3 条
3.降温毯：             6条
4.降温帽：    8个（婴儿1个、儿童型号5个、成人2个）
5.人体探头：           16个（腋下10个、肛内6个）
6.输血输液加温仪：     2台
7.中文说明书           3套（另电子版1份）
8.中文操作流程卡(过塑) 3套
9.中文维修手册         3套（另电子版1份）
四、商务条款及其他要求
（一）★交货日期：签订合同后，经采购人通知后30（天）日历日内。
（二）交货地点：采购人指定地点。
（三）报价：人民币报价。
（四）付款条件：（1）签订合同和财政资金到位后，采购人支付中标人不超过合同金额70%的预付款；（2）财政资金到位后，设备送货至采购人指定地点后，可支付不超过合同总额95%的设备款；（3）财政资金到位后，设备验收合格后可支付剩余验收款（若资金不足以支付尾款，可据实支付部分款项，待资金到位后支付余款）；（4）若资金到位后且设备验收合格，可一次性支付100%验收款。当采购人2026年的资金预算不足以支付项目款项时，则需顺延至2027年支付。
（五）如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。
（六）★免费保修期内售后服务要求
1.在免费保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内赶到现场进行修理或更换。
2.对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥3年，保修期3年。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期自质保期满起计算。
3.免费保修期（质保期）内，所有服务及配件全部免费。
4.保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。
5.投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。
6.在质保期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：①90%＜开机率≤95%按一赔二延长质保期；②85%＜开机率≤90%按一赔五延长质保期；③开机率低于85%，供应商须无条件更换新机，并重新计算质保期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
（七）★免费保修期外售后服务要求
1.由设备制造商提供售后服务，2小时内响应，12小时维修工程师到位，并在24小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
2.投标时，供应商承诺保修期外，能及时为采购人提供备品备件、专用试剂及耗材。
3.质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。
（八）★其他服务要求
1.投标人须在签订合同之日起3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
2.运输、安装按照仪器说明书要求。
3.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。
4.现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
5.投标人所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，投标供应商承担全部责任。 
6.采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
（九）★交货时，设备出厂时间：≤1年（以合同签订日期为准）。
（十）★配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责系统接口费，保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。
（十一）网络安全：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。（提供承诺函，格式自拟）
[bookmark: _Toc99727042]五、综合评分表（综合得分60分以下的视为投标无效）
	评审部分
	评审因素
	评分细则
	分值（分）

	一
	技术部分（60分）

	1. 
	所投产品技术参数响应情况评价
	（一）评分内容：
“一、主要技术及系统要求”部分技术参数全部满足得60分；每负偏离一项扣5.5分，最低0分。
（二）评审依据：
《用户需求书条款响应一览表》。
	60

	二
	商务部分（10分）

	1. 
	项目实施方案
	（一）评分内容：
投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于以下内容： 
1.项目到货计划； 
2.项目实施计划； 
3.项目运输保障； 
4.安装调试（如计划步骤、人员安排等）。 
（二）评分依据：
1.以上内容，每提供一点得1分，最高得4分。 
2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 
（1）投标文件响应内容全面； 
（2）投标文件响应内容具体； 
（3）投标文件响应内容针对性强； 
（4）投标文件响应内容科学合理； 
（5）投标文件响应内容可操作性强。 
满足以上五项要求的评价为优,加4分； 满足以上四项要求的评价为良,加2分； 满足以上三项要求的评价为中,加1分； 其他情况评价为差,不加分。
	8

	2. 
	质保期
	（一）评分内容：
必须满足用户质保要求的情况下，质保期每增加一年得0.5分，满分1分。
（二）评分依据：
《用户需求书条款响应一览表》
	1

	3. 
	诚信
	投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。
	1

	三
	价格部分（30分）

	1
	投标报价
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重
备注：
1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。
	30

	合计
	100



电动妇科诊疗床

一、项目概况
1.用途：患者进行诊疗时使用，用于支撑患者身体，形成临床所需体位。
★2.本项目不接受进口产品投标。
二、主要技术及系统要求
1.1.规格尺寸：全长：1400±20mm；床面长度：1250±10mm，床面宽度：650±20mm；背板长：850±20mm；
2.整床电动升降高度：床面离地最低位：600±10mm；最高位：830±10mm。（提供彩页或说明书证明）
3.背部电动最大倾斜角度：75°±10°（提供彩页或说明书证明）；
4.截石位设计，配备脚托，3空位设计可调节脚托高低和内旋外展角度方向，固定时牢固；
5.具备全自动更换检查垫装置，更加有效的减少医院内的交叉感染；
6.具有≥2套控制系统，至少包含：（1）脚踏控器；（2）床体上控制按键系统；2套系统均可使用。（提供彩页或说明书证明）；
7.配备≥5寸医疗专用中控脚轮，一脚踩锁四轮，耐磨耐用，安全性高，推动轻便；
8.数字化控制系统，可选择≥2种过床单方式，至少包含整床长度的50%、100%。（提供彩页或说明书证明）；
9.床单纠偏系统具备探头、主板、步进纠偏电机、卷床单电机，探头时刻监测到床单的变化，配合卷床单电机工作，保持床单整齐；
10.带记忆键功能，记忆当前实时体位，实现常用检查体位一键恢复。
★三、配置要求
1.床垫	                     1张
2.床架	                     1套
3.电机	                     4套
4.5寸医疗中控脚轮	        4只
5.脚踏控制器	              1个
6.中文说明书                1套（另电子版1份）
7.中文操作流程卡(过塑)      1套
8.中文维修手册              1套（另电子版1份）
四、商务条款及其他要求
（一）★交货日期：签订合同后，经采购人通知后30（天）日历日内。
（二）交货地点：采购人指定地点。
（三）报价：人民币报价。
（四）付款条件：签订合同两年内，中标人根据采购人需求数量分批送货，数量不超过合同总数，每批次货物到货且验收合格后，采购人根据货物单价据实支付货物款项。
（五）如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。
（六）★免费保修期内售后服务要求
1.在免费保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内赶到现场进行修理或更换。
2.对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期自质保期满起计算。
3.免费保修期（质保期）内，所有服务及配件全部免费。
4.保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。
5.投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。
6.在质保期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：①90%＜开机率≤95%按一赔二延长质保期；②85%＜开机率≤90%按一赔五延长质保期；③开机率低于85%，供应商须无条件更换新机，并重新计算质保期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
（七）★免费保修期外售后服务要求
1.由设备制造商提供售后服务，2小时内响应，12小时维修工程师到位，并在24小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
2.投标时，供应商承诺保修期外，能及时为采购人提供备品备件、专用试剂及耗材。
3.质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。
（八）★其他服务要求
1.投标人须在签订合同之日起3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
2.运输、安装按照仪器说明书要求。
3.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。
4.现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
5.投标人所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，投标供应商承担全部责任。 
6.采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
（九）★交货时，设备出厂时间：≤1年。
（十）★配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责系统接口费，保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。
（十一）网络安全：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。（提供承诺函，格式自拟）
五、综合评分表（综合得分60分以下的视为投标无效）
	评审部分
	评审因素
	评分细则
	分值（分）

	一
	技术部分（60分）

	1.
	所投产品技术参数响应情况评价
	（一）评分内容：
“一、主要技术及系统要求”部分技术参数全部满足得60分；每负偏离一项扣6分，最低0分。
（二）评审依据：
《用户需求书条款响应一览表》。
	60

	二
	商务部分（10分）

	1.
	项目实施方案
	（1） 评分内容：
投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于以下内容： 
1.项目到货计划； 
2.项目实施计划； 
3.项目运输保障； 
4.安装调试（如计划步骤、人员安排等）。 
（2） 评分依据： 
1.以上内容，每提供一点得1分，最高得4分。 
2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 
（1）投标文件响应内容全面； 
（2）投标文件响应内容具体； 
（3）投标文件响应内容针对性强； 
（4）投标文件响应内容科学合理； 
（5）投标文件响应内容可操作性强。 
满足以上五项要求的评价为优,加4分； 满足以上四项要求的评价为良,加2分； 满足以上三项要求的评价为中,加1分； 其他情况评价为差,不加分。
	8

	4. 
	诚信
	投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。
	2

	三
	价格部分（30分）

	1
	投标报价
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重
备注：
1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。
	30

	合计
	100













超净工作台

一、项目概况
1.用途：专业局部空气净化设备，为配药、医疗卫生、实验室等提供局部洁净空间。
★2.本项目不接受进口产品投标。
二、主要技术及系统要求
1.提供单人、双人两种尺寸型号的洁净工作台，垂直层流，操作台面平均菌落数≤0.5CFU，工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调，总数量9台，单人与双人型号具体构成数量以临床实际需求为准； 
2.单人洁净工作台外形尺寸：≤970mm*630mm*1730mm（长宽高），工作区尺寸：≥900mm*530mm*520mm（长宽高）；双人洁净工作台外形尺寸：≤1370mm*630mm*1730mm（长宽高），工作区尺寸：≥1300mm*530mm*520mm（长宽高）（提供产品铭牌或技术白皮书或彩页证明）； 
3.工作台面高度：800±10mm（提供产品铭牌或技术白皮书或彩页证明）； 
4.采用HEAP过滤器，标配初效预过滤器，不使用工具即可更换。过滤器功率1200VA±100（提供产品铭牌或技术白皮书或彩页证明）； 
5.前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm，≥2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44； 
6.三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险，具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象，具有紫外杀菌延时启动功能，可预设紫外灯自动点亮时间； 
7.底架与柜体分体式结构，配置万向轮和可调节高度底脚； 
8.净重≤145KG（提供产品铭牌或技术白皮书或彩页证明）。 
★三、单套配置要求
1.主机                  9 台 
2.中文说明书            9 套（另电子版1份）
9.中文操作流程卡(过塑)  9 套
10.中文维修手册         9 套（另电子版1份）
四、商务条款及其他要求
（一）★交货日期：签订合同后两年内，根据采购人需求数量分批送货，不超过合同总数，经采购人通知后30（天）日历日内。
（二）交货地点：采购人指定地点。
（三）报价：人民币报价。
（四）付款条件：（1）签订合同和财政资金到位后，采购人支付中标人不超过合同金额70%的预付款；（2）财政资金到位后，设备送货至采购人指定地点后，可支付不超过合同总额95%的设备款；（3）财政资金到位后，设备验收合格后可支付剩余验收款（若资金不足以支付尾款，可据实支付部分款项，待资金到位后支付余款）；（4）若资金到位后且设备验收合格，可一次性支付100%验收款。当采购人2026年的资金预算不足以支付项目款项时，则需顺延至2027年支付。
（五）如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。
（六）★免费保修期内售后服务要求
1.在免费保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内赶到现场进行修理或更换。
2.对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥3年，保修期3年。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期自质保期满起计算。
3.免费保修期（质保期）内，所有服务及配件全部免费。
4.保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。
5.投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。
6.在质保期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：①90%＜开机率≤95%按一赔二延长质保期；②85%＜开机率≤90%按一赔五延长质保期；③开机率低于85%，供应商须无条件更换新机，并重新计算质保期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
（七）★免费保修期外售后服务要求
1.由设备制造商提供售后服务，2小时内响应，12小时维修工程师到位，并在24小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
2.投标时，供应商承诺保修期外，能及时为采购人提供备品备件、专用试剂及耗材。
3.质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。
（八）★其他服务要求
1.投标人须在签订合同之日起3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
2.运输、安装按照仪器说明书要求。
3.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。
4.现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
5.投标人所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，投标供应商承担全部责任。 
6.采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
（九）★交货时，设备出厂时间：≤1年（以合同签订日期为准）。
（十）★配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责系统接口费，保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。
[bookmark: _GoBack]（十一）网络安全：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。（提供承诺函，格式自拟）
五、综合评分表（综合得分60分以下的视为投标无效）
	评审部分
	评审因素
	评分细则
	分值（分）

	一
	技术部分（60分）

	2. 
	所投产品技术参数响应情况评价
	（一）评分内容：
“一、主要技术及系统要求”部分技术参数全部满足得60分；每负偏离一项扣7.5分，最低0分。
（二）评审依据：
《用户需求书条款响应一览表》。
	60

	二
	商务部分（10分）

	5. 
	项目实施方案
	（一）评分内容：
投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于以下内容： 
1.项目到货计划； 
2.项目实施计划； 
3.项目运输保障； 
4.安装调试（如计划步骤、人员安排等）。 
（二）评分依据：
1.以上内容，每提供一点得1分，最高得4分。 
2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 
（1）投标文件响应内容全面； 
（2）投标文件响应内容具体； 
（3）投标文件响应内容针对性强； 
（4）投标文件响应内容科学合理； 
（5）投标文件响应内容可操作性强。 
满足以上五项要求的评价为优,加4分； 满足以上四项要求的评价为良,加2分； 满足以上三项要求的评价为中,加1分； 其他情况评价为差,不加分。
	8

	6. 
	质保期
	（一）评分内容：
必须满足用户质保要求的情况下，质保期每增加一年得0.5分，满分1分。
（二）评分依据：
《用户需求书条款响应一览表》
	1

	7. 
	诚信
	投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。
	1

	三
	价格部分（30分）

	1
	投标报价
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重
备注：
1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。
	30

	合计
	100



